
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2024年1月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2024年1月3日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	移动生命体征检测仪
	2
	台
	是
	12
	

	2
	2-1
	动脉硬化检测设备
	1
	台
	是
	28
	

	3
	3-1
	病房护理设备
	1
	批
	是
	16.88
	

	4
	4-1
	便携式数字化彩色超声诊断仪
	1
	台
	是
	49
	

	5
	5-1
	彩色超声诊断仪
	1
	台
	是
	49
	

	6
	6-1
	双人IVF工作站配两台解剖镜
	1
	台
	是
	35
	

	7
	7-1
	兽用便携式数字X光机
	1
	台
	是
	40
	

	8
	8-1
	心电图机
	2
	台
	是
	25
	

	9
	9-1
	高级电动床
	2
	张
	是
	7
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2024年1月11日8：30（北京时间），中仪大厦10层第十一会议室，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2024年1月11日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦10层第十一会议室。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：谢老师010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
7. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2024年1月11日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦10层第十一会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2024年1月11日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2021年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	


	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	


	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照采购文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对采购文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照采购文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 采购文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 采购文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	移动生命体征检测仪
	2
	台

	2
	2-1
	动脉硬化检测设备
	1
	台

	3
	3-1
	病房护理设备
	1
	批

	4
	4-1
	便携式数字化彩色超声诊断仪
	1
	台

	5
	5-1
	彩色超声诊断仪
	1
	台

	6
	6-1
	双人IVF工作站配两台解剖镜
	1
	台

	7
	7-1
	兽用便携式数字X光机
	1
	台

	8
	8-1
	心电图机
	2
	张

	9
	9-1
	高级电动床
	2
	张


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 移动生命体征检测仪
1、操作界面：≥6.1 英寸，彩色 LCD ，无按键全触摸屏

▲2、早期预警评分 (EWS)：可支持 6 个早期预警评分并自定义

▲3、每个早期预警评分最多可设定参数个数：≥12个

▲4、能额外定制体征参数：≥20 个自定义体征选项

5、临床医护人员信息登入及患者信息录入：条形码扫码和人工录入

6、电器安全测试：内部开关变压器，带接地线

7、电源：6 小时

8、数据联网： 支持有线和无线连接802.11 a/b/g/n

9、无线频率：支持 2.4 G Hz 和 5.0 G Hz

10、协议支持：UDP, DHCP, TCP/IP

11、双向连接：支持 HL7、XML 和 Web 服务与 HIS/EMR 通信，无需任何电脑(直接传输到医院 EMR)

12、电击放电恢复时间：不超过 10 秒

▲13、无创血压测量时间：Sure BP 血压技术，不超过 15 秒

14、无创血压血压软管：双管

15、无创血压测量范围

16、收缩范围:成人:30 ~ 260mmHg；儿童:30 ~ 260mmHg；新生儿:20 ~ 120mmHg

17、舒张压范围:成体:20 ~ 220mmHg；儿童:20 ~ 220mmHg；新生儿:10 ~ 110mmHg

18、袖口充气目标:；成人:160mmHg；儿童:140mmHg；新生儿:90mmHg

19、最大目标压力:成人:280 mmHg 儿童:280 mmHg 新生儿:130mmHg

20、脉冲重复频率精度:±5.0% (±3bpm)

21、体温测量：腋温及口温，测量时间不超过15s

22、Sp02 探头：血氧指夹

23、移动支架推车：移动推车
第二包：动脉硬化检测设备 
一、主要技术参数：

1．心音部分 

1.1心音频率特性：50 Hz~280 Hz；

1.2心音增益：×1/16，×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8，×16，自动

1.3 心音滤波器：具有PWV/L频率滤波器，有效去除心音信号的干扰

2．血压部分

2.1 压力测试范围：0mmHg~300mmHg(0~40.0kPa)

2.2 压力测试精度：±1.5mmHg

2.3 加压时间：≤4.5S（压力≥300mmHg）

2.4 系统漏气：血压计整个系统的漏气造成压力下降的速率不应大于0.1mmHg/s

二、主要功能要求：

1. 中文操作界面。大于10.1英寸广角的彩色液晶显示屏，电容式触摸屏。

2. 曲线表示：PCG1，4条PVR波形图。

▲3. CAVI/PWV测定

3.1 CAVI心脏脚踝血管指数，先进的脉搏波算法，有效减少了血压对血管弹性的影响，    血管弹性指数（CAVI）不受血压波动影响。 

3.2方式：同步测量，中等加压(30、50 mmHg)，测量过程更舒适。

4. ABI踝臂指数测定

4.1 ABI测定：具备两种测量方法，左、右分步测量和传统的四肢同步测量。左、右分步测量可避免动脉形成闭路循环，血管阻塞，同时减轻被检者心脏负荷。优于传统的四肢同步测量。

4.2上下肢体可同步测量SYS、DIA、MAP、PP。

5. 同一个心动周期内测定的参数：PWV（脉搏波速度）、CAVI、ABI、TBI （选配）、HR（心率）；BMI（体重指数）；UT（波形上升时间）；PVR（脉搏波体积记录）；PCG（心音波形）；%MAP。

6. 四肢血压：测量四肢无创血压，允许选择任一上臂或脚踝进行测量。

7. 脉搏波形抗干扰功能：对于心律不齐或脉搏紊乱将自动延长脉搏波最长为60秒。

8. 脉搏波冻结功能：手动记录最长存储100秒的波形。可以一边观察脉搏品质信号，

一边选择最佳波形。

9. 延长脉搏测量时间：自由选择5秒、8秒、16秒脉搏波形，提高脉搏传导速度的准确性。检测报告用中文彩色打印。

10. 波形区分线编辑功能：医生可手动调节波形区分线，使检测结果更准确。

11. 打印：可打印记录10种以上的报告格式。

12. 数据传输：无线wifi和有线两种连接网络工作站软件形式，实现图形和数据同时保存、分析、导出文件格式多样化。

▲13. 体位：卧位，坐位，立位，利于临床更准确分析。

14. 打印机：配置网络打印机

15. 电源：交直流两用，可选配内置充电锂电池，便于病房内移动检查，或停电时使用。

直流电可工作70分钟。

三、安全要求

   符合GB 9706.1-2007、YY 0670-2008、YY 0505-2012
第三包：病房护理设备
1、 手动两摇病床，40张
（1）、规格型号：

规格尺寸：≤2140*950*500mm

（2）、基本功能：

背部折起0—75°±5°，腿部折起0-45°±5°；

（3）、材料规格、结构及工艺：

1、床头尾板：床头床尾板由不锈钢管、进口ABS注塑材料和复合板构成，整体弧线设计，床头床尾采用不锈钢内置式结构，外包易清洁的抛光ABS工程塑料，不锈钢管直径≥32mm，壁厚≥1.35mm，中部装饰ABS强化塑胶床头尾板，浅蓝色光面，尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头、床尾板采用立柱式挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩易清洁、不变形，床四角安装有防撞角,防撞角上设有防撞轮，有利于保护床体和公共设施。

2、床面：采用≥1.2mm 的冷轧钢板。床板采用冷轧钢板一次性冲压成凹型，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计，各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作。

3、床框：采用≥30*70*1.5mm的成型方管，采用先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固。床体预留输液架插孔，配有引流挂钩。

4、传动装置：摇把为进口ABS工程塑料注塑成型，内置钢芯，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。

5、护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。护栏高度≥405mm。

6、床体焊接：整床焊接采用机器人焊接成型，床架整体焊接，稳固可靠，确保焊接产品质量。

7、脚轮：选用≥125mm双面静音脚轮，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝合金一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，中控刹车结构，脚踏材质为HDPE材料，中部设计，尺寸：≥L300*W157*D30mm。

8、床体表面处理：床体采用内外防锈处理工艺，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后，表面采用先进的自动化涂装双重涂层技术，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌；通过SGS测试。

9、标准配置：输液架插孔4个，两侧引流挂钩4个。

二、电动病床，1张

1、尺寸规格：≥2235X1070X530-910mm

2、背起角度：0~70°±5°

3、腿起角度：0~35°±5°

4、刹车：中控刹车

5、整体升降范围：440mm-820mm

6、前后倾斜角度：0-15°

7、床体骨架材质：床体骨架采用30*60*1.5mm的椭圆形方管焊接而成.先进的焊接工艺.焊接质量优质

8、承重：承重≥260KG

9、床面材质：床面板为钢制床面板，多孔设计保证良好的透气性，背板使用双支撑协力结构，有效转移床板负荷，延长使用寿命。

10、喷涂粉末：体采用磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，采用全自动流水喷涂线，采用粉末静电喷涂，塑粉通过抗菌检测

11、床头床尾材质：床头、床尾采用HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁。内置航空铝管，牢固结实，与床框锁定方式采用单步快速拆卸功能，偏心轮锁定结构，稳定可靠，床头尾板三孔弧形扶手与凸起，特殊造型，人性化设计完全符合手腕活动角度，方便不同身高的护理人员轻松抓握和推行转运病床，又更加可视化，既方便患者又方便医护人员。床身四角配有防撞轮橡胶材质。

12、护栏：护栏采用用HDPE材质吹塑成型，背部护栏两侧均设置体位控制器，全包围四片分段式护栏外侧均配有滚珠式角度指示器，护栏升降配有高档进口阻尼器，

13、电动推杆：采用品牌直流安全电压电机驱动系统和控制盒，产品防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音，无故障运行高达8000小时，优质品牌电机配置，保证了电动床的电动功能可靠运行。

14、脚轮：进口双面5寸中控脚轮，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承；双侧刹车脚踏一脚制动，双边着地稳固牢靠。
第四包：便携式数字化彩色超声诊断仪
一、
设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。

二、
设备具备远程会诊功能

三、
▲设备具备在线教学功能

四、主要规格及系统概述：

4.1
数字化二维灰阶成像单元。

4.2
数字化彩色多普勒单元。

4.3
数字化频谱多普勒显示和分析单元。

4.4
数字化能量血流成像单元。

4.5
全数字式波束形成器。

4.6
B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

4.7
两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。

4.8
高清晰斑点噪音抑制技术。

4.9
空间复合成像技术。

4.10
▲系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节，数值明确显示。

4.11
支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示

4.12
梯形成像、凸型扩展功能

4.13
可选择支持2D卵泡智能识别功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，并自动生成测量数据表格，由此对卵泡发育状况进行评估

4.14
具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

4.15
具备穿刺增强功能，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。

4.16
全屏放大显示功能。

4.17
局部放大功能。

4.18
双幅实时成像，成像大小不变。

4.19
≥8个焦点可调。

4.20
实时双同步、三同步。

4.21
自动优化。

4.22
测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.22.1
一般测量。

4.22.2
▲妇、产科测量包，支持产科自动测量。

4.22.3
血管测量包。

4.22.4
泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

4.22.5
肾脏测量包。

4.22.6
容积测量包。

4.22.7
多普勒血流测量与分析。

4.22.8
自动多普勒血流测量与分析。

4.22.9
客户自定义测量。

4.23
▲自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，并具备智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率。

4.24
图像存储与(电影)回放重现单元。

4.25
输入/输出信号：

4.25.1
输入：音频。

4.25.2
输出：DVI、音频。

4.25.3
支持DICOM3.0。

4.26
▲连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）。

4.27
图像管理与记录装置：

4.27.1
超声图像存档与病案管理系统。

4.27.2
硬盘≥250GB。

4.27.3
一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

4.27.4
DVD –RW。

4.27.5
≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

4.27.6
客户报告系统。

五、
技术参数及要求：

5.1
系统通用功能：

5.1.1
▲≥15英寸高分辨率液晶监视器。 

5.1.2
≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。

5.1.3
触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流

5.1.4
支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制

5.1.5
#整机重量≤4Kg。

5.1.6
专用台车

5.1.7
探头规格：

5.1.8
探头可与同品牌部分型号台式机通用。

5.1.9
探头数量：3个(曲柄腔内、直柄腔内，凸阵)

5.1.10
★频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频点显示。

5.1.11
凸阵探头频率范围2-5MHZ，腔内探头频率范围4-9MHZ，曲柄腔内探头频率范围4-9MHZ。

5.1.12
振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。

5.1.13
探头可配穿刺导向装置。

5.1.14
二维灰阶显像主要参数：

5.1.15
扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

5.1.16
扫描线：每帧线密度≥512超声线。

5.1.17
发射声束聚焦：连续聚焦。

5.1.18
接收方式：多倍信号并行处理。

5.1.19
数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

5.1.20
▲回放重现：回放时间≥1000秒。

5.1.21
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

5.1.22
增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

5.1.23
▲最大显示深度≥38cm。

5.2
频谱多普勒：

5.2.1
方式：PWD、CWD。PWD血流速度最大15m/s，CWD血流速度最大25m/s。

5.2.2
最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

5.2.3
显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。

5.2.4
零位移动：≥12级。

5.2.5
取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。

5.2.6
显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

5.2.7
频谱自动跟踪与测量。

5.3
彩色多普勒：

5.3.1
显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

5.3.2
具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

5.3.3
彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒。

5.3.4
显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

5.3.5
显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

5.3.6
彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

5.3.7
彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s。（非噪声信号）。
第五包：彩色超声诊断仪
设备用途说明：

妇产科、腹部、泌尿科、及科研的彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势

一、主要规格及系统概述：

1.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机

1.1.2主机支持高清液晶显示器 ≥17英寸，全方位关节臂旋转

1.1.3 具有数字化二维灰阶成像单元

1.1.4 具有数字化彩色多普勒单元

1.1.5 具有数字化能量多普勒成像单元

1.1.6 具有脉冲波多普勒

1.1.7具有实时三同步能力

1.1.8具有凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

1.1.9具有编码激励技术

1.1.10具有图像像素优化降噪技术，提高对比分辨率，逐级可调

1.1.11具有实时空间复合成像技术

1.1.12具有组织特异性自动优化技术

▲1.1.13具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，无需转动探头

1.1.14 对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除

1.2  测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

1.2.1 一般测量

1.2.2 妇产科测量

1.2.4多普勒血流测量与分析

▲1.2.5智能胎心率测量技术，在M型机频谱模式及PW模式中，自动测量胎儿心动周期，并计算胎儿心率

1.3图像存储与(电影)回放重现单元

1.3.1超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用

1.3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等

1.3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

1.5图像管理与记录装置：

1.5.1
硬盘≥500GB 

1.5.2  USB接口，支持USB移动存储设备。支持USB直接数字录像功能

二、技术参数及要求：

2.1  系统通用功能：

2.1.1监视器：≥17英寸，彩色全高清液晶显示器，全方位关节臂旋转

2.1.2操作控制台，操作控制台可实现高度调节，并可左右转动

2.2探头规格

2.2.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

2.3 二维灰阶显像主要参数：

2.3.1探头频率：

腔内凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz  

电子凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz

2.3.2 扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒

▲2.3.3 腔内探头扫描角度≥180度

2.4频谱多普勒：

2.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率

2.4.2最大测量速度：PWD：血流速度最大8m/s；

2.4.3最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)

2.5彩色多普勒

2.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

2.5.2彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ S
第六包：双人IVF工作站配两台解剖镜
1.
具有辅助生殖专用的体外受精超净工作台医疗器械注册证。

2.
双人工作台，可安装两套体视显微镜，满足配子/胚胎的操作需求。

3.
垂直层流，风速控制范围在0.2~0.5 m/s之间，精度±0.02m/s，风速不均匀度应≤10%

4.
采用VOC预过滤与HEPA高效过滤的双层过滤系统，对于0.3μm以上的尘埃粒子过滤效率可达到99.995%，达到国家标准的百级洁净度。

5.
工作台操作空间尺寸≥1800mmx560mmx790mm（长*宽*高）。

6.
▲配置样品临时存放装置，可放4个φ60mm培养皿或8个φ35mm培养皿或4个四孔板；具备加湿和通预混气功能，翻盖应带有阻尼设计。温度控制范围：室温+5 ℃～45 ℃

7.
▲采用医疗级高硬度不锈钢桌面，防刮花处理；

8.
配置2个超大台面加热区域（加热区面积≥600*500 mm），每个加热区域温度精度≤±0.1℃；温度均一性≤±0.2℃

9.
▲2台体视镜下均需配置玻璃恒温热台，玻璃热台直径≥90mm。

10.
体式镜下玻璃热台温度控制范围为室温+5 ℃～45 ℃，温度精度≤±0.1℃，温度均一性≤±0.2℃

11.
采用卤素灯为体视显微镜提供光源照明，亮度连续可调

12.
配置≥19寸 5:4电脑显示器，可连接多个相机，并能实现一键切换，匹配ICSI、胚胎观察等操作需求和教学需求。

13.
配置一体式电脑主机存放支架，有专门的理线通道。

14.
在台面右侧设置功能按键，便于使用者操作。

15.
配置触控显示屏，可预约开关机时间、设置风速，可提供声光报警和记录报警信息

16.
嵌入式安装体视显微镜2台，体视显微镜技术要求如下：

1) 平行光路变焦系统，机身变倍体采用复消色差光学组件

2) ▲变倍范围：低倍≤0.7倍，高倍≥8倍，可调节变倍档位不少于1x、2x、3x、4x、6x、8x等

3) ▲变倍比≥12 : 1，低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿

4) ▲其中一台配置三目镜筒和显微成像系统，50/50和100/0分光，可同时在镜下和显示器上观看样本，呈正立像。目镜筒倾斜角度范围0-30°。

5) 10x目镜，视场数≥22mm，双侧目镜均可调节屈光度

6) ▲配置1x平场复消色差物镜，工作距离≥70mm

7) 配置粗微调同轴调焦机构

8) 可安装于IVF工作站内，使用IVF工作站的透射照明光源

配置要求：

1、
IVF工作站主机1套

2、
体式显微镜2台，其中1台配置三目镜筒和显微成像系统

3、
配置液晶显示器≥19寸1个

4、
配置桌面临时存放装置1个

5、
配置2个玻璃恒温热台（直径≥90mm）

6、
配置触控显示屏1个

7、
可使用3年的预过滤膜（按每3个月更换1次预过滤膜的频率）
第七包：兽用便携式数字X光机
1. 高压发生器

▲1.1 功率：≥5.6kW 

1.2 电流范围：10-100mA

1.3 电压范围：40-125KV

1.4  mAs范围：0.1-200mAs

1.5 加载时间范围：0.002s～4s

1.8 高压变压器结构：非工频

1.9 阳极储热：42KHU

1.10 工作频率：100KHz

2. X线球管 

▲2.1焦点大小：0.6/1.8mm

2.2 阳极类型：固定阳极

2.3 标称管电压：125kV

2.4 阳极靶角15°

2.5 固有滤过：0.6mm Al/75kV

3. 限束器

3.1 固有滤过：1mm Al /70 kV

3.2 限束器内置低能耗LED灯（亮30s自动熄灭）

3.3 限束器内置测量尺

4. 机头

4.1 机头旋转角度：±180º

▲4.2 球管焦点至地面距离：450mm～1860mm；±5％

4.3 限束器内置卷尺刻度范围：150～2000mm

5. 平板探测器

5.1 成像材料：非晶硅

5.2 有效成像区域：350mm×430mm

5.4 采集矩阵： 2304×2800 pixels

▲5.5极限分辨率：≥3.4 lp/mm

5.6 有效数据位数：14bit

5.7 像素尺寸：150um

5.8 探测器冷却方式：自然冷却

6. 数字图像工作站

6.1 处理器：Intel Core i3

6.2 内存容量：≥4GB

6.3 硬盘容量：≥500GB

7. 图像采集软件

7.1 病例登记：采集、查找动物资料，为摄影作准备

7.2 图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站

7.3 数据管理：符合DICOM3.0标准的管理动物数据、导入、导出、批量存档、病例管理等

7.4 系统诊断：监视系统状态、对系统故障进行诊断

7.5 图像打印：图像输出到胶片打印机

8. 电池

▲8.1.1供电方式：锂电池供电

8.1.2 容量额定：32.4V

▲8.1.3 电池容量：大于100次曝光（曝光条件：50kV，80mA，20ms）

8.2 整机待机时间不小于7小时

8.3 电池完全充电的时间不大于4小时       

8.4 可支持墙电/储能两种方式曝光

8.5 可支持手闸曝光，遥控曝光

9. 触摸屏

▲9.1 ≥8英寸电容触摸屏

9.2 具有多种APR选择

9.3 支持设置大、小焦点

9.4 可选择曝光模式
第八包：心电图机
1、 ≥ 6寸彩色触摸液晶显示屏；

2、 囊括不同人种、不同心电类型及正常人的 ECG 数据库；可以快速比对和分类鉴别诊断；

3、 频率响应要求：0.05-300Hz，对围产期低体重婴儿和高危婴幼儿，准确无误地采集到高品质心电信号；可用于成人/幼儿/药物研发/心肌毒全息监测心电体系；

4、 数模转换：20bit；

5、 滤波器：40Hz、50 或 60Hz、150Hz、300Hz  ；

6、  内部存储可扩展到200份，必须实现与PC连接,将病人的心电图原始数据传到电脑中进行存储打印；

7、 病例数据叠加对比功能；

8、 采样点：≥40000 点/秒/通道；

9、  12导静态全息心电（包括TQT 心肌毒）监测功能；

10、  S-T段及 J 点抬高型急性心梗/心肌缺血的自动诊断；

11、 标准 10 线 12 导心电图评估；

▲12、  配备无线心电数据远端采集模块；

13、  TQT药物试验心电数据采集包，可以自由选择 ECG 节点的 QTc 和获得部分时段的平均 QTc 指标；

14、  TQT 静态药物 QTcB/QTcF/QTcM（L 线性)分析；

15、  S-T-J 段（点）四量程容积率趋势分析；

16、  60种心律失常分析，尤其是 6 种恶性心律失常：室性心动过速、心室颤动、二度 2型房室传导阻滞、三度房室传导阻滞、多源性室性早搏、R-no-T 和心跳骤停报警与提醒。

17、 可输出美国FDA标准XML、PDF、unipro等格式

▲18、Best10技术，最佳10秒专利技术，最长连续采集5分钟连续心电图形，并自动选取质量最佳的最有意义心率失常事件

▲19、STEMI（急性心梗早早期诊断）功能，提前4小时预警急性心梗

20、采用专利技术SCF（心电信号源持续滤过技术）

21、触摸屏全数字键盘
第九包：高级电动床
1.1床体尺寸：床体长≤2230mm，床体宽（最外沿）≤1000mm

1.,2床体高（最低位，不含床垫）≥465mm，床体升降行程≥320mm 高低升降范围：465~785mm（不含床垫）

1.3床面尺寸：床面长≤1960mm，床面宽≤865mm

1.4角度：背板上折角度≥65°，膝部倾斜角度≥25°（小腿部调节手动七档） ，脚板折转角度≥15°，床体倾斜角度头低脚高位≥12°，头高脚底位≥12°

▲1.5具有背部升降，膝部升降，整体升降，头高脚底位，头低脚高位，膝背联动功能，具备一键心脏椅位，具备一键躺平功能。

1.6最大安全承重：≥204kg

2、电机：整床采用4台医用电机，电机具有防电磁、抗干扰、不漏电，工作匀速、静音等特点。

3、脚轮采用直径≥125mm的进口品牌单面轮，具备制动、直行、万向功能。

3.1整床共有两处中控刹车装置，位于床尾段两侧

4、具备快速CPR功能：操作模式为机械式

▲5、床板为全碳钢床板，具有可拆卸功能（钢制喷塑产品抗碘伏，75%酒精，3%双氧水，耐氯化钠，耐酸测试检验报告）

6、采用四片式护栏，安全护栏升起后距床面高度≥385mm配有阻尼缓冲功能。 

▲6.1PE阻燃材料, 四片式护栏可一键释放，单独锁定（ABS产品抗碘伏，75%酒精，3%双氧水测试检验报告）

6.2四片护栏外侧均设有滚珠式角度指示器

6.3护栏内外侧均具备内置式操作面板，内侧为患者操作，外侧供医护人员操作。

7、床头板、床尾板可直接拆卸，为第一时间抢救患者争取宝贵时间。

8、具有备用电池，设有引流袋支架

9、输液架插孔分布在床的两端，并配有可伸缩输液架，调整范围≥500mm

10、床垫：尺寸与床面尺寸完全匹配，采用高周波热合工艺，防水，抗菌，阻燃，防下滑，厚度≥100mm

11、床体顶端配有吊架安装孔，直径32mm，安装吊架后，可辅助患者起身

12、床头设有电气面板，220V电源指示灯及保险丝，提高安全性

13、床垫参数与规格

13.1规格尺寸： ≤198×90×14CM；

13.2最大承重：≥120Kg；

13.3提供最大的人体接触和支撑面，减少压力预防褥疮，改善临床效果；

13.4贴合人体曲线切割工艺，减少可能的骨突部位的高压；

13.5符合国际阻燃标准；

13.6海绵密度：

1）上层头部30KG高弹切棉；

2）背部35KG高弹切棉 有效减压；

3）脚部采用柔软的中密度高弹海绵，冲孔工艺；

4）边框及底层高弹切棉提供支撑，防止病人滑落；

独特切割工艺提供了最大可能承重力度的同时又能保障最大程度的分压，具备良好的压疮预防效果，可保持长久使用而不变型； 

14面罩材质特性：

▲14.1符合国际阻燃标准，具备表面材质阻燃证书；

14.2可拆卸外套，方便清洗经久耐用；

▲14.3亲肤肉感面料，有效防止长期卧床而产生的压疮，具备床罩表面抗菌实验证书； 

14.4床垫生产厂家具备ISO13485认证证书。
PAGE  
37

