
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2024年12月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2024年12月16日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	动态血压监测设备
	14
	台
	是
	28
	

	2
	2-1
	动脉硬化检测设备
	1
	台
	是
	35
	

	3
	3-1
	呼吸机
	1
	台
	是
	34.9
	

	4
	4-1
	监护仪
	18
	台
	是
	48.6
	

	5
	5-1
	心电图机
	5
	台
	是
	17.5
	

	6
	6-1
	移动护理推车
	10
	台
	是
	37
	

	7
	7-1
	无创呼吸机
	1
	台
	是
	19
	

	8
	8-1
	PDA
	73
	台
	是
	36.5
	

	9
	9-1
	UBM探头
	1
	台
	是
	26.8
	

	10
	10-1
	手术器械包
	1
	套
	是
	49.9949
	

	11
	11-1
	医用升温毯
	5
	台
	是
	42.5
	

	12
	12-1
	俯卧位头枕
	5
	台
	是
	10
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间地点：2024年12月26日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2024年12月26日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点： 2024年12月26日9:00分整（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：李老师010-88317043 邮箱：rmyy88317043@163.com
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
7. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与李老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③投标文件电子版：1份（PDF格式）（单独封装）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2024年12月26日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦7层7024A会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2024年12月26日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2021年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）投标人资格证明文件   表7
（8）投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 投标人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  投标人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．投标人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	7.3 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4投标人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。


	7.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照采购文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	动态血压监测设备
	14
	台

	2
	2-1
	动脉硬化检测设备
	1
	台

	3
	3-1
	呼吸机
	1
	台

	4
	4-1
	监护仪
	18
	台

	5
	5-1
	心电图机
	5
	台

	6
	6-1
	移动护理推车
	10
	台

	7
	7-1
	无创呼吸机
	1
	台

	8
	8-1
	PDA
	73
	台

	9
	9-1
	UBM探头
	1
	台

	10
	10-1
	手术器械包
	1
	套

	11
	11-1
	医用升温毯
	5
	台

	12
	12-1
	俯卧位头枕
	5
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 动态血压监测设备
1、测量方法：示波法，线性放气；

2、测量范围：收缩压60-280mmHg，舒张压30-200mmHg；测量精度：+ 3mmHg；充气压力：0-290mmHg；心率：30-200 bpm；

3、记录容量不小于400条；

4、电池：两节AA（5号）碱性电池，支持至少200次测量；

5、记录盒重量小于170克；

▲6、PC接口：红外/蓝牙/USB，内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC；

7、支持自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力；支持自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气；

▲8、支持黑盒模式，医生背包测量完成后，记录盒无法按键测量且不显示血压读数，避免病人误操作；

9、支持血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断；

10、支持24小时后自动结束测量功能。

▲11、智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；智能识别病人体态，包括站立，卧位等。

12、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等；

13、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标；

14、提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等；

15、有血压比较分析功能。同一个患者两次或多次就诊，软件可以比较最近几次就诊的血压数据。

▲16、支持一键恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；

17、支持双臂血压分析；

▲18、通过欧洲高血压协会（ESH）认证，通过ANSI/AAMI SP10:2002标准临床试验认证，通过CE认证，并具有动态血压专利证书。
第二包： 动脉硬化检测设备
1.检测参数

1.1PWV（baPWV，血管硬化指数）：国际公认的动脉硬化指数，需测量分段PWV在同一心动周期内同步检测： baPWV(左)baPWV(右)haPWV（左）haPWV（右）hbPWV（左）hbPWV（右）

1.2 ABI：踝臂指数,检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险

1.3 AI：反射波增强指数

1.4 ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等40多项参数

1.5 脉波形信息的定量化参数： MAP%、UT

▲1.6搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息以进一步确定测试精度及操作的规范化。

1.7 R-R间隔检查  R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图，判断心血管自主神经功能

2.技术要求

▲2.1同一心动周期内四肢同步检测能够四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数。

▲2.2下肢双层袖带下肢袖带需采用高精度双层袖带传感器，以保证ABI检测数据的准确

2.3 除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险

▲2.4滤波技术可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确

▲2.5 心脏起搏器模式保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测

2.6 运动负荷试验模式软件设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病

2.7数据检索可通过输入简单的ID信息实现数据检索

2.8报告格式报告格式多样化，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的多种报告格式

3.
图形及画面显示

3.1可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图

3.2可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线

3.3≥8.4英寸中文彩色触摸液晶显示屏

第三包： 呼吸机
1.
概述：

1.1.
具有FDA或CE认证。

1.2.
中文操作界面，内置全本中文操作指南，可根据上下文检索

1.3.
▲不小于15英寸高亮液晶触摸屏显示，显示屏3种界面自定义功能

1.4.
可直接连接投影仪，并在呼吸机进行实时操作、示教。

1.5.
▲顺磁氧技术监测氧浓度，无需更换氧电池

1.6.
气动电控型呼吸机，适用于儿童、成人机械通气治疗

1.7.
智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟

1.8.
▲呼出端配备非压差式流量传感器，精确度高，可自动定标传感器；传感器能消毒，防止交叉感染。方便消毒替换，随机配备不少于5个流量传感器

1.9.
具有USB接口，可导出屏幕截图，可导出/导入呼吸机个性化设置，可输出监测数据（趋势、表格、记事本）

1.10.
呼吸机设定技术指标：能根据病人理想体重机器自动设定合适的通气参数

2.
通气模式

2.1.
CMV 间歇正压通气

2.2.
A/C 同步间歇正压通气

2.3.
SIMV同步间歇指令通气

2.4.
SIMV+ PSV 同步间歇指令通气+压力支持

2.5.
CPAP/PSV 持续气道正压、压力支持模式

2.6.
双水平气道正压通气

2.7.
自动流量调整功能，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸。

2.8.
容量保证功能，压控模式下保证潮气量。

2.9.
▲高流速氧疗功能, 并提供不小于50L/min持续流量

2.10. ▲以肺动态图形形式实时显示肺动力学参数：阻力、顺应性及分钟通气量，并可监测和比较病情前后变化趋势

2.11.
具有雾化功能

3.
通气参数

3.1.
通气频率：0.5 - 150次/min

3.2.
潮气量：20 - 3000 mL

3.3.
吸气流速：2 - 120L/min

3.4.
吸气峰压：1- 95 cmH2O

3.5.
呼气末正压PEEP：0－50cmH2O

3.6.
压力支持上升时间 ：0 - 2s

3.7.
氧浓度（FiO2）：21-100Vol%

3.8.
触发灵敏度：0.2 - 15L/min

4.
监测项目

4.1.
气道压力监测包括：平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力

4.2.
流量监测包括：总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸，分钟通气量

4.3.
潮气量监测：吸入/呼出潮气量

4.4.
呼吸频率监测：呼吸频率、自主呼吸频率、机控的呼吸频率

4.5.
肺力学参数监测：气道阻力、肺顺应性、患者阻力、肺膨胀系数C20/C

4.6.
氧浓度监测

4.7.
#无需耗材即可监测气管插管尖端压力，用以辨别人工气道堵塞及排除人工气道阻力后呼吸力学参数

4.8.
口腔闭合压P 0.1，可自动测量

4.9.
内源性PEEP，气体陷闭量

4.10.
最大吸气负压，浅频呼吸指数

4.11.
监测三种呼吸环、呼吸监测趋势图不小于120小时

5.
报警项目

5.1.
报警信息以中文显示并提供报警原因及操作提示。

5.2.
气道压力（高/低）报警

5.3.
呼吸频率（高/低）报警

5.4.
吸入潮气量过高报警

5.5.
分钟通气量（高/低）报警

5.6.
窒息报警

5.7.
吸入氧浓度（高/低）报警

5.8.
管道脱落/泄漏报警

5.9.
吸入气体温度过高报警

5.10.
机器故障报警；

第四包：监护仪
1：整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。 

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image1.png]


。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

▲3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

▲3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

第五包：心电图机
1.采集方式：12导联同步采集；
2.▲输入阻抗：≥120MΩ 10Hz，（要求提供检测报告证明）；
3.共模抑制比：≥100dB；
4.频响范围：0.01-350Hz，（提供检测报告证明）；
5.定标电压：1mV±1%；
6.耐极化电压：≥±960mV，（提供检测报告证明）；
7.灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%；
8.走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%；
9.显示屏：≥10英寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率支持 1280x800像素；
10.心电导联线与主机采用有线方式连接；
11.具备打印热敏纸报告功能，热敏纸规格210mm卷纸；
12.数据存储：内部存储≥5000份病例，支持外接SD卡，支持U盘；
13.具备运行、充电、状态、传输四个指示灯，（提供图片证明）；
14.设备主机上具备隐藏式把手；
15.设备端口：具备1个USB接口；1个SD卡插槽；1个LAN网络接口；预留1个专用接口；预留1个HDMI专用接口；
16.▲具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。（提供界面截图）；
17.支持下载心电图报告，并可本机热敏打印。（提供界面截图）。
18.主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。（提供图片证明）
19.▲具备导联脱落报警功能；（要求提供医疗器械注册证证明或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明)
20.具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10s、15s、20s、30s、1min、3min、5min；（要求提供医疗器械注册证证明或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明）
21.▲数据传输：数据可通过无线（WiFi、4G）和有线两种方式完成数据上传；（要求提供医疗器械注册证证明或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明)
22.数据接口：数据可通过无线或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；(要求提供医疗器械注册证证明或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明)
23.▲具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。(要求提供医疗器械注册证证明或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明)
24..支持波形采集时间设置功能，可设置手动/自动心电图采集模式；
25.支持波形查看功能，可调整走纸、增益、显示模式等参数；支持起搏心电采集功能
26.支持WORKLIST功能，可与医院HIS系统对接（所产生的对接费用由中标供应商承担），提取待检查患者基本信息，可外接扫码枪通过扫码提取；
27.支持采集心电图数据上传功能，可设置自动/手动上传模式，支持批量上传功能；
28.支持诊断结果同步功能，在心电图室完成分析报告后，诊断结果可自动同步至本机进行打印；
第六包：移动护理推车
	部分
	部位
	详细描述

	车体
	脚轮
	双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质。车轮采用一体组装方式，确保车轮使用过程中不会出现断裂等情况；

	
	车体底座
	底座宽度轮心距为395毫米, 底座前后长度轮心距为475毫米, ABS一体开模压铸成形；

	
	车体用材
	车身主体结构应为由高等级医疗专用塑料和镀锌钢及高强度铝材组和而成。车身表面树脂件应具备抑菌功能，以符合医用环境清洁要求，工作台面与腕托上采用抗菌涂层；

	
	工作台
	工作台面长度大于50X50CM，便于医护人员实际操作；

	
	支架
	LCD承重2-8千克，尺寸≥24寸，可单独升降13CM，旋转90°

	
	升降系统
	▲整体升降60CM高度，包括显示器单独升降13CM,符合人体工程学

	
	键盘
	▲具备单独的键盘托，鼠标托和手托腕，采用塑胶材料，保证长时间使用舒适，可以连续无阻碍倾斜；倾斜角度最大12度，向外伸展最大200毫米，便于观看，使用。

	
	抽屉
	▲两层独立的抽屉，可独立拆卸分层，所有材质采用ABS塑胶

	显示器支架
	显示器转角与升降
	台面上万向支臂可进行：倾斜35°°旋转90°，单独升降13CM；

	电脑
	扩展
	为了满足不同医疗环境对电脑的不同使用要求，车体应能安装非自身品牌的多种品牌电脑。

	
	尺寸
	▲21.5英寸的一体机电脑，最佳分辨率1920*1080，高度防菌无风扇设计，电容屏触摸，抗菌外壳，静音设计

	
	CPU
	Intel Core i5第十四代CPU 

	
	内存
	8GB DDR4

	
	硬盘
	256G固态硬盘

	
	网卡
	以太网 10/100/1000 MB BASE；无线Wi-Fi 802.11ac 2.4/5G双频段 蓝牙4.0

	
	I/O接口
	USB口X6，4个3.0，2个2.0，COM口2个，HDMI口1个，音频1个，RJ45网卡1个，电源输入1个，满足临床信息化应用；

	
	操作系统
	支持Win10

	
	内置电池
	▲电脑内置三块锂电池23000毫安以上。每块可独立热插拔，独立显示电源余量显示。可连续工作12个小时以上；

	
	选配电池
	可选配电池座充和备用电池，在工作站没电情况下可不关机直接更换电池，使工作站无需回去充电；

	
	电源
	输入 100-240VAC  输出 19V DC。6.31A

	
	温度
	0°-零下40°可正常工作；



	
	电量显示
	电脑可显示电池剩余百分比余量，并带有电池耗尽报警，可单独观看单颗电池容量；



	
	安规认证
	工厂具有ISO9001质量体系认证

	
	安规认证
	电脑必须单独通过CCC认证，确保非组装机和山寨机；

	
	安规认证
	原料抗菌检验报告

	
	安规认证
	ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1,IEC60601-1-2 , FCC Part 18, FCC Part 15 Class B,CE-EMC, CE-RED, Energy Star 8.0, RCM

	
	安规认证
	电池需通过UL认证，确保电池安全应用；


第七包：无创呼吸机
1．适用病人：成人、儿童 (≥20 kg)。

2．通气模式及操作模式：

2.1持续气道正压； 

2.2自主/备用； 

2.3压力控制通气；

▲2.4容量保证压力支持；

3.功能设置：

3.1 压力释放功能：关闭,分档可调；

3.2 持续正压通气：4-25cmH2O可调；

3.3 呼气末正压通气（EPAP）：4-25cmH2O可调；

▲3.4 吸气压力支持（IPAP）：4-40cmH2O可调；

3.5吸气时间：0.30-3.00s可调；

3.6容量保证压力支持模式下最大IPAP：6-40cmH2O可调；

3.7容量保证压力支持模式下最小IPAP：5-30cmH2O可调；

3.8 吸入氧浓度：21%-100%连续可调；

3.9 延迟上升时间 ：关闭, 5-45min可调；

3.10呼吸频率：4-60BPM可调；

3.11压力上升时间：分挡可调；

▲3.12全自动吸气触发和吸气切换；

3.13容量保证压力支持下目标潮气量：200-2000ml可调；

4.监测参数：

4.1病人数据窗口；

4.1.1呼吸相/触发指示：自主、时控、呼气等；

4.1.2 气道峰压：0-50cmH2O；

4.1.3 病人/全部漏气量：0-200 L/min；

4.1.4 病人触发：0-100%；

4.1.5 呼吸频度：0-90 BPM；

4.1.6 吸气时间比：0-91%；

4.1.7 分钟通气量：0-99 L/min；

4.1.8 潮气量：不小于0-3000mL；

4.2  波形窗口：

4.2.1 压力波形：0-50cmH2O；

4.2.2 流速波形：-240-240 L/min；

4.2.3 容量波形：0-3000mL。

5．触发方式：

5.1自动灵敏度技术；

5.1.1呼吸频率范围：4-60次/分；

5.1.2呼吸频率精确度：设定值的±10%或2次（取其中较大值）；

5.1.3自主触发灵敏度：图形触发；动态漏气量以上6毫升；

▲5.2自主切换：自主呼气域值；最长IPAP时间为3秒；反向流量保护；

6.报警

6.1高呼吸频率报警：5 到 90 BPM

6.2低呼吸频率报警： 1 到 89 BPM

6.3高潮气量报警：200 到 2500 ml

6.4低潮气量报警：关闭 到 1500 ml

6.5高吸气压力报警：5 到 50 cmH2O

6.6低吸气压力报警：关闭, 1 到 40 cmH2O

6.7低分钟通气量报警：关闭, 0.1 到 99 l/min

6.8低吸气压力延迟时间：5 到 60 s

7.常规参数

7.1 流量范围： -240 to 240 l/min

7.2 氧气输入压力范围：276 to 600 kPa

7.3 氧气输入接口：DISS (阳性或阴性)，NIST (阳性)，SIS (阳性)

7.4 动态压力调整：± (2 cmH2O + 目标值的 4%)

7.5 电源打开后≤9秒钟可以开始通气

7.6 噪声：≤45 dBA at 1 m

7.7彩色液晶触摸屏≥11英寸彩色LCD

7.8配备内置电池,电池容量:≥11Ah. 正常状态下可使用时间≥6小时

▲7.9具有CE、FDA、ISO认证

7.10满足IEC60601-2-12肺呼吸机（重症监护呼吸机）安全性的特殊要求

7.11具有面罩及呼气端预设功能

第八包：PDA
1.
处理器
≥8核处理器，频率≥2.3GHZ（需提供原厂盖章彩页）

2.
内存容量
≥3GB RAM，≥32GB ROM

3.
续航能力
可充电的锂离子电池，容量≥4100mAh

4.
▲材质
采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。（需提供第三方机构出具检测标准为GB21551.2-2010，带CNAS或CMA标识的的检测报告，委托人为整机产品制造商）

5.
电池一体化
电池采用一体化设计，不可拆卸

6.
按键
电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键，灵犀键（快捷功能键）

7.
屏幕
≥5英寸，电容多点触控，2.5D圆弧技术，采用康宁玻璃盖板

8.
分辨率
≥1920 x1080

9.
摄像头
≥1300万像素，自动对焦摄像头

10.
▲隐蔽取证
摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件）

11.
▲手电筒
双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制（需提供原厂盖章彩页）

12.
重量
≤250g（含标准电池）

13.
防摔抗震
可承受1.2m高处到地面的多次跌落；1000次0.5米滚桶测试

14.
WIFI网络
支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频

15.
无线广域网
支持4G全网通

16.
蓝牙
≥Bluetooth 4.1+LE+HS+EDR

17.
条码扫描引擎
知名扫描头；扫描范围：≥40°(水平), ≥ 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°;

18.
条码扫描窗
为方便医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角15°设计。

19.
连续扫描
可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件）

20.
操作系统
Android8.1或以上医疗操作系统（需提供医疗操作系统软件著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商）

21.
▲个性化桌面
通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商）

22.
固件升级
支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。（需提供功能截图证明文件）

23.
超级用户
内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备（需提供功能截图证明文件）

24.
▲一键启动
设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（需提供一键启动相关软件著作权）

25.
网络安全管理
不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件）

26.
设备安全管理
提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。

27.
产品认证
投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件并加盖原厂商公章其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

28.
型号核准认证
投标产品具有无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件并加盖原厂商公章。

29.
安规检测
投标产品通过GB9706.1-2007安规检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

30.
医用电气安全
投标产品通过YY0505-2012医用电气安全检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

31.
平均无故障
MTBF≥20万小时（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

32.
防护等级
≥IP67（需提供带有CNAS或CMA标识检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

33.
辐射安全
基于人体健康与安全，要求制造商具有辐射安全生产相关证书，满足设备辐射安全生产要求，需提供证书复印件。

第九包：UBM探头
1、 探头频率：50MHz

2、 线性扫描范围：16mm

3、 聚焦深度：9-11mm

4、 轴向分辨率：35um

5、 侧向分辨率：60um

6、 探头驱动方式：电磁驱动

7、 操作方式：水囊、眼杯

第十包：手术器械包
	序号
	名称
	详细参数
	数量

	1
	枪状显微剪（长 直）
	长直 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	2
	枪状显微剪（长 弯）
	上弯 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	3
	枪状显微剪（短 直）
	短直GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	4
	枪状显微剪（短 弯）
	 上弯 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	5
	枪状显微镊（无 齿）
	平台无齿 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、 30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T  13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	6
	枪状显微镊（横 齿）
	 横齿 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	7
	双关节咬骨钳
	240*6 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	5

	8
	显微弯头剪刀
	 上弯  盖板式 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、 30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	5

	9
	显微直头剪刀
	指环200mm盖板式GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	5

	10
	河马咬骨钳
	240 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	1

	11
	普通咬骨钳
	GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	12
	深单钩
	180 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	13
	浅单钩
	GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	14
	45 °角撑开器
	45 ° GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、 30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	15
	金把细针持
	GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810- 2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	16
	自动撑开器
	自动 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	17
	枪状镊子
	横齿 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	18
	神经外科骨膜起 子
	 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	6

	19
	取瘤钳（大）
	大 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	20
	取瘤钳（小）
	小 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	21
	显微直剪刀
	直GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	22
	显微弯剪刀
	弯GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	23
	钩刀
	蓝色钛合金高尔夫手柄 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	2

	24
	带锤直角神经钩
	 黑色铝合金手柄 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	25
	不带锤直角神经 钩
	黑色铝合金手柄GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	26
	显微针持
	 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	27
	深部尖刀柄
	尖 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810- 2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	28
	带牙枪状镊
	 枪状GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、30Cr13、 05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	29
	圆盘形神经剥离子
	2.0蓝色钛合金高尔夫手柄 GB/T 1220-2007中规定的20Cr13、 30Cr13、05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10 和GB/T 13810-2017中规定的TC4/Ti6Al4V材质
	3

	30
	钻头
	 医用不锈钢30Cr13，淬火52度，硬度强，旋转快。
	10


第十一包：医用升温毯
1、产品组成：至少由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器（需提供产品注册证证明）

2、主机电源：220V交流电，50 Hz。

3、加温垫（毯）加热方式：24V直流安全电压电加热。

4、接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃，过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃。

▲5、双通道输出，双通道体温监测；可升级为体温监测指导下智能保温系统。

在主机设定的温度范围内，通过外置的体温传感器，采集病人体温变化数值，指导控制加温垫（毯）温度和加温时间。（需提供产品注册证证明）

6、安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；

▲7、恒温器工作模式：（需提供产品注册证证明）

自动加温工作模式：设定工作温度目标，快速自动达到设定温度并保持。

手动加温工作模式（特殊复温情况下使用）；具备手动加温模式，在输出功率为0% 到100%范围内均匀定速加温，确保特殊病员复温安全，设置最小步长为10%（需提供注册检测报告）。

8、主机可同时连接两个加温垫，组合成长的加温垫联合使用；也可拆分使用，分别用于截石位手术和婴幼儿手术。

9、手术床加热垫，替代手术床原有床垫，实现手术床和加热垫一体化。

10、加温垫（毯）加热部分采用碳纤材质，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材。

11、加温垫（毯）组成：材料加热后不产生有毒物质（提供证明资料）多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。

▲12、加温垫（毯）部分防水等级为IPX7。（需提供证明文件）

13、恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。

▲14、恒温器具有多种固定装置，可使用C型夹或挂钩与手术床、吊塔等设备连接固定；

15、体温探头采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。

16、内置体温监测传感器，监测传感器不少于六个。

第十二包：俯卧位头枕
▲1.
材质成分：立体螺纹结构粘弹性聚合脂材料，不含初级或次级皮肤刺激物。

2.
材质密度：材质密度与人体健康皮肤软组织相当。

▲3.
顺应性：产品材质柔韧，稳定延伸率达到6倍，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够均匀分散病人体重，减少压力。

4.
工作噪音状况：工作无噪音；

5.
CPR实施：根据病人需要，可随时实施CPR急救；

▲6. 材质负重不触底，材质厚度持续22小时压缩至50%，外力解除后10分钟内稳定回复原始尺寸和原始韧性。

▲7.
阻燃性：具有良好的阻燃性；

8.
导热性能：具有良好的热传导性，可充分驱散体热，避免“热点”形成，也可与变温毯组合使用。

9.
X射线：X射线可以穿透防护用垫，不会产生伪影，不影响X线设备的床旁操作；

10. 尺寸：≤27 x 22 x 13.4 cm

▲11.抑菌性：不支持细菌生长。

12.  清洗：能够擦洗并擦干即可重复使用，无需洗衣机和烘干机；

13.  消毒灭菌：可常规消毒，也可用臭氧或低温灭菌.
PAGE  
2

