
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2024年12月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2024年12月19日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	晨检仪
	2
	台
	是
	40
	

	2
	2-1
	胶片剂量验证
	2
	台
	是
	36
	

	3
	3-1
	自动勾画系统
	1
	套
	是
	48
	

	4
	4-1
	影像处理系统
	1
	套
	是
	48
	

	5
	5-1
	后装转运床
	1
	台
	是
	35
	

	6
	6-1
	剂量仪
	1
	台
	是
	30
	

	7
	7-1
	一维水箱加平行板电离室支架
	1
	台
	是
	20
	

	8
	8-1
	个人剂量报警仪
	48
	台
	是
	14.4
	

	9
	9-1
	端对端立体定向验证模体套装
	1
	台
	是
	49.9
	

	10
	10-1
	立体定向调强验证工具
	1
	套
	是
	49.9
	

	11
	11-1
	手持膀胱测定仪
	2
	台
	是
	16
	

	12
	12-1
	碳纤维头颈定位支架
	6
	台
	是
	49.8
	

	13
	13-1
	呼吸训练装置
	2
	台
	是
	16
	

	14
	14-1
	加速器指标检测平板
	1
	台
	是
	35
	

	15
	15-1
	高压注射器
	1
	台
	是
	18.5
	

	16
	16-1
	麻醉机
	2
	台
	是
	46
	

	17
	17-1
	监护仪转运插件
	6
	台
	是
	24
	

	18
	18-1
	临时起搏器
	1
	台
	是
	8.5
	

	19
	19-1
	间歇加压抗栓系统
	4
	台
	是
	8.8
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间地点：2024年12月27日8:00（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2024年12月27日 8:30（北京时间）。逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。
4. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：李老师010-88317043 邮箱：rmyy88317043@163.com
5. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
6. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与李老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③投标文件电子版：1份（PDF格式）（单独封装）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2024年12月27日8：00分整-8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦7层7024A会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	18. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	19. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	20. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	21. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	22. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	23. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	24. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	25. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2021年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）投标人资格证明文件   表7
（8）投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 投标人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  投标人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．投标人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	7.3 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4投标人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。


	7.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照采购文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	晨检仪
	2
	台

	2
	2-1
	胶片剂量验证
	2
	台

	3
	3-1
	自动勾画系统
	1
	套

	4
	4-1
	影像处理系统
	1
	套

	5
	5-1
	后装转运床
	1
	台

	6
	6-1
	剂量仪
	1
	台

	7
	7-1
	一维水箱加平行板电离室支架
	1
	台

	8
	8-1
	个人剂量报警仪
	48
	台

	9
	9-1
	端对端立体定向验证模体套装
	1
	台

	10
	10-1
	立体定向调强验证工具
	1
	套

	11
	11-1
	手持膀胱测定仪
	2
	台

	12
	12-1
	碳纤维头颈定位支架
	6
	台

	13
	13-1
	呼吸训练装置
	2
	台

	14
	14-1
	加速器指标检测平板
	1
	台

	15
	15-1
	高压注射器
	1
	台

	16
	16-1
	麻醉机
	2
	台

	17
	17-1
	监护仪转运插件
	6
	台

	18
	18-1
	临时起搏器
	1
	台

	19
	19-1
	间歇加压抗栓系统
	4
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 晨检仪
1.日常常规 QA平面剂量验证工具技术硬件规格                                                     

1.1
阵列



1.1.1
▲探头类型
适用于辐射剂量测量的半导体或电离室探头，两个探头都有最优

1.1.2
探头数量
>24


1.1.3
探头分布区域大小
20x20 cm


1.1.4
电离室探头体积
0.3mm3 ～ 0.6mm3


1.1.5
▲半导体探头有效尺寸
0.8mm x 0.8mm


1.1.6
平行板间距
4mm


1.1.7 
探头灵敏度
> 30 nC/Gy


1.1.8
水平调节
水平调节器及显示窗


1.2
建成板



1.2.1
材料
聚丙烯版


1.3
适用能量范围



1.3.1
光子
Co-60 - 25 MV


1.3.2
电子线
6 MeV – 25 MeV


1.4 
电器元件



1.4.1
联接
RS232 和 USB 串口联接


1.4.2
电源/数据线
25米


1.4.3
电源
100-240 VAC, 50-60 Hz. 


1.4.4
预热时间
不需


1.5
温度测量
包括5个热敏探头传感器


1.5.1
测量范围
0-50度


1.5.2
准确度
±2度


1.5.3
可测最小温差
0.015度


1.5.4
显示分辨率
0.1度


1.6
气压测量



1.6.1
测量范围
15-1150kPa


1.6.2
准确度
±2kPa


1.6.3
可测最小气压差
0.00355kPa


1.6.4
可读取分辨率
0.01kPa


1.7
显示
主机无显示屏，灵气传输到笔记本电脑并在电脑屏幕中显示，数据可实时记录、存储于电脑中，避免人为读数错误。


1.7
电源



1.7.1
类型
交直流电源适配器


1.8
电缆



1.8.1
电缆
25米专用数据线


2、QA 软件


2.1
规格


2.1.1
应用程序
可满足常规QA的要求，包括加速器常规QA等 


2.1.2
数据分析
可进行各种数据分析，包括：测量数据自动保存与高级数据库中。用户观察加速器每日参数的变化趋势。


2.1.3
网路访问数据
日常使用非常方便通过网络随时调用分析功能


2.1.4
报告功能
用户可任意选定时间生成报告


2.2
标定


2.2.1
阵列标定
软件向导协助用户完成探头相对灵敏度标定，并存于电脑中


2.2.2
QA照射野
参考照射野中心输出剂量标定


2.2.3
温度
集成温度传感器测量实时校正


2.2.4
气压
集成气压传感器测量实时校正。
第二包： 胶片剂量验证
1
系统工作站


1.1
CPU
≧英特尔Core i5

1.2
内存
≧8GB 

1.3
硬盘
≧1 TB Serial ATA硬盘

1.4
显示器
≧23英寸 LED 显示器

2
胶片扫描仪
EPSON V850 Pro专业扫描仪

2.1
光学元件：
≧六线交替矩阵CCD(94,500像素)

2.2
扫描范围：
平板，≧216x297mm

2.3
光学分辨率：
≧2400x4800dpi

2.4
色彩位数：
≧48位

2.5
扫描速度：
≧彩色10.8毫秒/线（4800dpi）

3
系统软件


3.1
剂量验证


此软件使用胶片对病人计划进行剂量验证，既可完成日常二维剂量验证工作，又可以对其他剂量验证工具建立比较基准。

3.2
DTA评估准则


能应用DTA（Distance To Agreement）Gamma分析对剂量验证结果进行分析

3.3
机器QA
能通过胶片对加速器的部分指标进行验证，包括百分深度剂量、平坦度与对称性、叶片到位精度和等中心

3.4
胶片刻度
通过不同剂量下的胶片图像拟合出胶片图像三通道与剂量的分布趋势，为剂量计算提供依据

3.5
治疗机器
可以设置加速器基本信息，例如加速器型号、MLC、楔形板、限光筒等具体信息

3.6
测量工具
可以在默认的七类质控工具下添加常用测量设备的厂家、型号、名称等信息，并添加备注
第三包： 自动勾画系统
1. 基于多模态影像靶区自动勾画模块

2. 自动勾画功能：

3. 支持肿瘤靶区自动勾画，包括：

4. 乳腺癌-保乳-左、乳腺癌-保乳-右、乳腺癌-全切-不包肋骨-左、乳腺癌-全切-不包肋骨-右、乳腺癌-全切-包肋骨-左、乳腺癌-全切-包肋骨-右、乳腺癌锁骨区-左、乳腺癌锁骨区-右、直肠癌 CTV（包括髂总、髂外、髂内、骶前、闭孔、直肠系膜）、直肠癌术前 GTV、宫颈癌 CTV(根治）、宫颈癌原发灶 GTV、宫颈癌 CTV(术后）、鼻咽癌原发灶 GTV、鼻咽癌 GTVnd、鼻咽癌 CTV1,CTV2,PTV1,PTV2、前列腺癌 CTV（前列腺及精囊）、急性髓系白血病 CTV-1 bone、CTV2 四肢、CTV3淋巴、食管癌原发灶 GTV、假体植入的乳腺癌CTV 、后装CTV勾画，具备有专用的算法模型支持宫颈癌插植近距离照射CTV全自动勾画、近距离照射、膈淋巴靶区

5. 支持MR上基于像素特征的自动勾画

6. 支持根据PET的SUV值自动勾画靶区

7. 支持自建、新建、导入模型进行自动勾画；支持导入自主训练工作站训练的勾画模型

8. 支持组合不同算法模型进行自动勾画，支持将常用自动勾画的模型组合和器官选择保存为模板

9. 支持无人值守自动勾画（支持通过图像算法自动识别部位；支持通过字段匹配图像的部位信息），自动接收CT定位图像并自动勾画危及器官

10. 手动勾画功能：

11. 支持画笔、画刷自由勾画；支持圆形勾画、矩形勾画；支持勾画的创建、移动、编辑、删除、复制、粘贴；支持插值勾画、隔层删除；支持勾画查看时的缩放、平移和旋转；支持勾画的三维显示和操作，包括平移、缩放、旋转

12. 支持根据采样区域密度自动勾画

13. 支持对已有勾画进行扩张、收缩、重叠与、或、非布尔运算等逻辑运算来创建新的结构

14. 支持对选定的勾画（ROI）进行如下统计：体素、面积、体积计算、CT值的平均值、标准差、最大和最小值，倾斜度，峭度等

15. 支持显示/隐藏、新建点和删除点勾画POI；支持通过底部ROI属性框显示ROI的属性信息，可对POI属性框中显示的名称、颜色及透明度等进行修改；支持勾画的三维重构展示；支持三维图像的颜色和透明度设定

16. 支持在多模态图像融合场景下进行手动勾画，MPR 轴位/冠状位/矢状位视图的显示，支持MPR交叉线显示和隐藏，支持影像MPR视图的切换与联动，调整窗宽/窗位，缩放，平移，快速浏览，重置，长度测量，角度测量，清除，快捷键等操作。

17. 支持勾画预测功能，可根据上一层的勾画轮廓的自动生成下一层的勾画轮廓

18. 支持配置4DCT/MR的图像归组规则；支持设置图像智能摆正；支持生成投影，可以根据4DCT生成对应的最大，最小及平均密度投影；支持在查看4DCT时，可选择全局全局及悬浮模式进行ROI状态调整；支持4DCT专属的播放组件，可进行时相播放，变速，暂停及跳转；支持专用于4DCT的勾画工具勾画转移与ITV生成

19. 支持专用于PET CT的勾画工具SUV阈值勾画；支持PET CT专属功能SUV计算，可根据病人实际身体指标等对PET图像的SUV值进行重新计算，并支持体重，瘦体重等计算算法调整

20. 勾画分析工具及自动QA 

21. 支持统计各勾画结构的剂量、体积变化

22. 根据灰度值、纹理值等对勾画结果进行自动QA

23. 基于语义不确定性算法根据个体化标准对勾画结果进行自动QA

24. 性能指标

25. 头颈部分辨率为512*512层数为90的CT图像勾画时间小于3分钟；

26. 男胸部分辨率为512*512层数为90的CT图像勾画时间小于1分钟；

27. 女胸部分辨率为512*512层数为90的CT图像勾画时间小于1分钟；

28. 腹部分辨率为512*512层数为90的CT图像勾画时间小于1分钟；

29. 男下腹部分辨率为512*512层数为90的CT图像勾画时间小于1分钟；

30. 女下腹部分辨率为512*512层数为90的CT图像勾画时间小于1分钟；

31. 头颈部分辨率为512*512层数为120的MR图像勾画时间小于0.5分钟；

32. 腹部分辨率为320*320层数为90的CT图像勾画时间小于0.5分钟；

33. 头颈部：分辨率为 512*512 层数为 120 的 MR 图像勾画时间小于 0.5 分钟；

34. 腹部：分辨率为 320*320 层数为 30的MR 图像勾画时间小于 0.5 分钟；

35. 下腹部：分辨率为 512*512 层数为 80的MR 图像勾画时间小于 0.5 分钟

36. 导入效率：导入 100 层的 CT 图像的最大响应时间小于 0.1 分钟；

37. 导出效率：导出 100 层的 CT 图像的最大响应时间小于 0.1 分钟。

38. 产品资质

39. 获得NMPA三类医疗器械注册证

40. 获得FDA 510(k) clearance

41. 制造商获得ISO13485医疗器械管理体系认证以保证产品安全性及合规性

42. 制造商获得ISO9001质量管理体系认证以保证产品安全性及合规性

43. 为确保信息安全，制造商须通过信息安全管理体系认证（GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013）

为确保产品质量，制造商需通过信息技术服务管理体系认证（ISO/IEC 20000-1:2018)

44. 第四包：影像处理系统
1. 多模态影像自动配准：

2. 提供计划CT与多模态医学图像的双向配准，包括MR、CT、CBCT、MVCT、PET/CT和4D-CT；支持多模态影像的配准管理：包括配准序列的选择、切换、信息展示等，支持配准结果保存

3. 支持一键式形变配准，支持导入自主训练工作站训练的形变配准模型

4. 支持一键式刚性配准，支持导入自主训练工作站训练的刚性配准模型

5. 支持MR、CBCT图像的摆正、重切及滤波修正

6. 支持多种算法切换选择进行多模态/单模态的影像配准

7. 提供基于记号或其他解剖标记的点配准，提供基于方形区域的区域配准

8. 支持多模态医学图像的全覆盖和棋盘格的图像融合显示；支持配准结果的颜色设置，便于查看和器官定位

9. 支持配准后勾画投影

10. 具备形变配准的审查QA工具

11. 支持网格、矢量等多种可视化审查工具显示形变场

12. 支持融合配准后生成的形变后图像/形变场导出，支持导出至Eclipse计划

13. 支持计算目标配准误差；支持计算目标配准相似性指数

14. 支持导入自主训练工作站训练的形变配准模型

15. 支持基于 CT的标准DICOM3.0影像数据，实现将两个影像序列进行无缝拼接，采用一键式工作流程拼接合并为一组新的标准DICOM 3.0影像序列。拼接的影像序列为1.5m～2.5m的人体整体扫描效果。

16. 图像分析工具（影像组学）

17. 支持基于感兴趣区域对影像组学特征进行提取

18. 支持多种图像滤波方式，包括原始图像/Original、小波图像/Wavelet、高斯拉普拉斯算⼦图像/LoG、参数/Sigma、平方图像/Square、平方根图像/SquareRoot等
19. 支持多种影像组学特征的提取，包括firstorder、shape、GLRLM、GLCM等，支持结果导出

20. 具有图像测量分析工具，支持勾画差异分析，支持HD95、DICE、ASSD、MSSD、RAVD等评估指标分析，支持对比结果导出

21. 计划评价和计划对比：

22. 支持图像、勾画、计划（BEV、射束列表、剂量统计等）、剂量的综合查看视图；支持 IMRT和VMAT计划射野 2D 和3D显示

23. 支持计划评估（需提供医疗器械注册证佐证）

24. 支持将计划评价报告和计划对比报告导出为PDF；

25. 剂量查看与剂量叠加：

26. 支持剂量显示（需提供医疗器械注册证佐证）

27. 支持同时查看多组图像、勾画和剂量序列；支持等剂量线的显示/隐藏、新增、编辑和删除；支持将指定剂量线转换为勾画结构

28. 支持物理剂量与BED、EQD2转换

29. 支持指定RTSS和RTDose生成DVH图和剂量统计表；支持对DHV图进行显示/隐藏、切换网格/背景、切换绝对剂量/相对剂量、设置最大剂量、导出报告等多种操作

30. 支持通过形变配准进行剂量转换和剂量叠加，按工作流操作，包括图像融合、刚性配准、形变配准、剂量转换、转换完成等五个步骤，用户可主动暂停工作流进行配准结果审核/调整，分次叠加参数设置等操作以提升叠加效果

31. 支持基于形变配准的内外照射物理剂量叠加

32. 支持生物剂量叠加（支持EDQ2模型、BED模型）

33. 支持ART剂量叠加，可跟随ART治疗过程，将每日执行计划叠加至参考计划

34. 支持自主选择不同的生物模型进行生物剂量叠加

35. 产品资质

36. 获得NMPA三类医疗器械注册证

37. 获得FDA 510(k) clearance

38. 制造商获得ISO13485医疗器械管理体系认证以保证产品安全性及合规性

39. 制造商获得ISO9001质量管理体系认证以保证产品安全性及合规性

40. 为确保信息安全，制造商须通过信息安全管理体系认证（GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013）

为确保产品质量，制造商需通过信息技术服务管理体系认证（ISO/IEC 20000-1:2018)。

41. 第五包：后装转运床
1
升降范围
620mm-870mm

2
最大承重
200千克

3
材质
磁兼容

4
操作面板
集成于转运车的操作面板，上升下降均设置有操作按键

5
刹车
脚踩式刹车，实现4轮单独锁定和解锁

6
腿部支架
材质采用玻璃纤维+POM，整体高度8档可调、俯仰无级可调；腿托外展最大夹角：100°

7
后装夹紧装置
可拆卸式5自由度一键锁紧，带刻度显示，方便复位，MR兼容材质

8
报警
具有声音警示按钮

9
电源
免维护蓄电池(2个):12伏/6安时
第六包：剂量仪
▲1
标准：符合IEC60731标准，达到参考级水平

2
漏电流：≤ ±10-14A

3
长期稳定性：≤ ±0.2 % / 每年

4
线性：≤ ±0.25 %

5
重复性：≤ ±0.2%

6
支持电离室的5种灵敏度标定参数：

NX，NK，NH，ND,A，ND,W

7
接口：TNC三同轴接口

8
显示屏：10英寸高清触摸屏

▲9
电离室：配备0.65电离室探头1个。

10
电离室电缆≥ 18 M,带电缆卷盘

▲11
软件：带有专用软件

▲12
接口：须有RS232接口

13
支持USB和wifi数据导出

▲14
证书：带有首次校准证书

15
便携箱：含有定制便携箱

16
支持多种语言，包括中文。

第七包：一维水箱加平行板电离室支架
▲1
标准
符合国际原子能组织（IAEA）398号技术报告（TRS-398）或/和美国医学物理师协会（AAPM）第51工作小组的报告（TG-51）

2
水箱内部尺寸
≥ 300×300×300 mm

3
箱壁厚度
≤ 10 mm

4
箱壁材料
丙烯酸塑料（PMMA）

5
扫描范围
≥ 250 mm

6
定位精度
≤ 0.1 mm

7
定位重复性
≤ ±0.1 mm

8
显示屏
背景发光显示屏

9
水平调节
三点水平调节旋钮

10
探测器支架
用于Farmer 0.65 cm3容积的电离室探测器支架

第八包：个人剂量报警仪
1
探测器类型： 
金属盖革计数管

2
探测器尺寸：
Φ6mmX68mm

3
灵敏度：
66 cpm/uSv/h

4
测量范围：

4.1
剂量当量率：
0.10 μSv/h ~10.00 mSv/h

4.2
累计剂量当量：
0.00 μSv ~99.99 Sv

5
能量响应：
50keV-3MeV ≤±30%

6
最长待机时间：
≥240 h

7
声光报警： 
超出默认或设置剂量当量阈值或剂量当量率阈值时有蜂鸣器报警

8
自动计数： 
能自动测量剂量当量和剂量当量率，并实时显示剂量率、当日累计剂量和总累计剂量

9
数据存储与记录：计剂量信息
可以储存和查看150组数据，且清空累计剂量时自动保存累

10
计时模式：累计99.9小时
可测量指定时间段内的累计剂量，特别适用于高辐射剂量区，最长可

11
日期时间、息屏时间
可调。

第九包：端对端立体定向验证模体套装
1
▲胶片功能
胶片插件测量剂量线并提供至少五个钛基准和定位标记
2
▲电离室插件
电离室插件将电离室的有效体积放置于体膜的中心位置并测量射线剂量


3
▲CT/MRI插件
验证图像融合算法的精度，包括

至少三个可在CT和MRI图像中清晰可见的，不同尺寸的，内充满矿物油的球形空腔


4
▲MRI 信号发生器插件
是用于帮助MRI图像采集的液体腔 


5
▲匀质间隔插件
在膜体圆柱中精确的确定测量插件的位置，它在不同深度的至少5个铝球进行CT-CT或CT-X光射线的融合


6
安装方式
无需任何工具进行安装


7
固定装置
立体机模可利用LOK-bar系统安装在治疗床上
8
立体定向
支持有固定装置和无固定装置的立体定向治疗


9
材料
有机玻璃(PMMA)


10
重量（包括插件）
11.1 kg (24.6 lbs)


11
测量立方体体积
85 mm x 85 mm x 85 mm


12
尺寸
518 mm x 276 mm x 323 mm (长 x 宽 x 高)


第十包：立体定向调强验证工具
1、IMRT QA 平面剂量验证工具硬件规格                                                     

1.1
阵列


1.1.1
▲探头类型
适用于辐射剂量测量的半导体探头

1.1.2
▲探头数量
> 1000

1.1.4
探头分布区域大小
≥7.7x7.7cm^2

1.1.5
探头最小间距
2.47 mm

1.1.6
探头有效平面尺寸
≤0.48mm x 0.48mm

1.1.7
探头灵敏度
 ≥30 nC/Gy

1.1.8
探测器稳定性
0.5%kGy at 6MV

1.2
建成区材料
PMMA

1.3
适用能量范围


1.3.1
光子
Co-60 - 25 MV

1.3.2
电子线
6 MeV – 25 MeV

1.4 
电器元件


1.4.1
联接
RS232 和 USB 串口联接

1.4.2
电源/数据线
25米

1.4.3
电源
100-240 VAC, 50-60 Hz. 

1.4.4
预热时间
不需

1.5 
使用方式
单独使用或插入STEREOPHAN中使用。

2、IMRT QA 软件

2.1
规格

2.1.1
应用程序
可满足IMRT治疗流程各阶段对QA的要求，包括加速器常规QA，MLC QA及IMRT计划QA。

2.1.2
测量模式
实时测量.

2.1.3
接口
可以方便的导入各种治疗计划系统的平面剂量分布，进行测量数据与计划数据的比较。并能输入和分析胶片数据。.

2.1.4
数据分析
可进行各种数据分析，包括：点剂量分析，1D和2D比较，直方图，剂量分布三维视图，相对剂量和绝对剂量分析比较。

2.1.5
数据比较模式
包括百分比、最近符合点距离（DTA），伽马分析

2.2
基本功能

2.2.1
阵列标定
软件向导协助用户在15分钟内完成探头相对灵敏度标定

2.2.2
绝对剂量标定
软件向导提供帮助，可在1分钟内完成

2.2.3
图形显示
直观方便的显示模式

2.2.4
参数设定
完整的参数选择，设定方式直观

2.2.4
软件授权
多台计算机授权，包括分析软件模块及导入治疗计划系统数据的接口

2.2.5
打印
用户可自选打印内容和打印模式

2.3
胶片扫描仪接口
可以联接Vidar VXR-16 、Vidar VXR-16 Dosimetry Pro、Vidar VXR-16 Plus 、Dosimetry Pro advantage, 和Epson flatbed 扫描仪.

2.4


TPS接口
兼容市场主流TPS，可应用DICOM格式导入

2.5
显示

2.5.1
数据显示
可显示点剂量，1D和2D及3D剂量模式

2.5.2
数据输出
可实时输出1D和2D的数值供用户读取。

2.5.3
数据读取
可显示及读取所有原始数据，包括标定因子，原始测量计数和剂量数据。

2.5.4
显示模式
可设定不同的2D显示模式，包括等剂量线，灰阶水彩色等。

2.5.5
鼠标功能
放大，显示剂量，坐标，数据分析，设定并显示X、Y和对角线离轴比

2.5.6
感兴趣区选择
可手工和自动选择

2.6
验证和分析的基本功能

2.6.1
1D分析
X、Y和对角线测量结果与TPS计算结果比较的功能。

2.6.2
2D分析
平面测量结果与TPS计算结果的比较。

2.6.3
比较标准设定
在程序主界面上可以快捷的设定比较的标准，包括剂量差别百分比，距离和阈值。

2.6.4
TSP验证功能
可对TPS输出的平面剂量进行叠加，相减，TDA，伽马分析，相对剂量和绝对剂量，及采用Van Dyk分析标准进行分析。 

2.6.5
不同比较方法
可以方便地选择不同的比较方法，对相对、绝对剂量进行相对误差、DTA和伽马分析

2.7
高级功能


2.7.1
轮廓导入
可按DICOM RT Structure Set格式从TPS导入轮廓，分析相应选择范围内的剂量学指标。

2.7.2
直方图
比较差值百分比、DTA和伽马分析的直方图显示

2.7.3
自动归一
自动选择5点归一以达到最佳比较结果

2.7.4
旋转
可顺序90度旋转测量的剂量图，TPS计划的平面图可按任意角度旋转。

2.7.5
标尺
可以测量任意选择两点间的距离，并显示坐标。

2.7.6
摆位误差
可自动计算测量中可能出现的摆位误差或因加速器导致的误差。

2.7.7
测量结果合并
可将阵列在治疗床上移动、旋转进行多个测量，并合并以完成较大照射野的测量与计划结果的比较。

2.7.8
复合
可将同一计划中多个照射野的测量结果进行复合。

第十一包：手持膀胱测定仪
1
显示
8.0英寸TFT -LCD（4:3）

2
操作方式
触摸键

3
电池管理
容量指示

4
探测深度
≥160 mm

5
探头功率
2.5MHz

6
充电装置
电源适配器输入电压：AC 100V--240V±10%，50/60HZ；电源适配器输出电压：14V±0.5V；充电器输出电压：14V±0.5V；双电源操作均可

7
摆动角度
120度

8
转动角度
180度

9
扫描方式
专家模式、简易模式两种

10
扫描时间
5秒12幅

11
扫描结果
实时显示膀胱图像及位置，自动扫描和计算，自动显示测量数据结果，并显示最大值

12
测量范围
0ml-999 ml 

13
精确度
0ml≤V≤999ml,±15%  15ml（独特算法，实际达到±10%或15ml）

14
性别显示
男、女（有子宫）、女（没有子宫）、小孩

15
自动校准
有

16
组织谐波成像
有

17
上位机支持
有

18
扫描图像实时沟边
有

19
扫描有效提示
有

20
扫描定位
智能定位

21
病例管理
多人多次存储，100人次1200幅图片；可导出到U盘和计算机

22
输出接口
1个标准USB接口，连接U盘  1个miniUSB接口，连接电脑

23
打印选择
医生根据需要选择打印2幅图像

24
尺寸
210*252*52mm

25
重量
1500g（含探头）

26
电源
双电源内部供电；内置电池供电，外接电源供电，直流电、电池使用时间≥3小时。

第十二包：碳纤维头颈定位支架
1. 临床应用
用于开展头部立体定向放疗的头不固定

2. 材质
碳纤维

3. 头架边缘厚度
≤5mm

4. 底部厚度
≤5mm

5. 配合使用底膜
配套使用的双面膜均为个性化零回缩头模和零回缩双面头颈肩

6. 剂量衰减
≤2%

7. 售后服务
　

8. 保修期
原厂全保不少于2年。

9. 维修响应
提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

10. 完好率
≥95%，超出天数按1：2延长保修期。

11. 售后力量
制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

12. 备机备品
免费提供备用配件和备品。

13. 备件保证
制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。

14. 技术手册
提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。

15. 易损配件
提供易损配件的清单、价格和更换周期。

16. 培训服务
　

17. 培训服务要求
配件使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于配件的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等
第十三包：呼吸训练装置
1
呼吸曲线采集模块
有

2
呼吸训练显示器
有

3
手机支架
有

4
测量范围
≥5cm

5
测量精度
±0.1mm

第十四包：加速器指标检测平板
1. 
加速器指标检测平板硬件规格

1.1
探测器类型：开放式空气电离室

1.2
电离室数量：≥750 个

1.3
最大照射面积：≥30 cm×30 cm

1.4
电离室直径：≤3mm

▲1.5
电离室分布：上下两层

1.6
X轴电离室数量：≥155 个

1.7
X轴电离室中心间距：≤2mm

1.8
Y轴电离室数量：≥150 个

1.9
Y轴电离室中心间距：≤2mm

1.10
其余各列电离室数量：≥100 个/列

1.11
其余各行电离室数量：≥35 个

1.12
测量类型：X轴、Y轴、MLC、射野大小等

2
加速器指标检测平板配套系统软件

2.1
测量模块

2.1.1
本底：可以进行本底测量

2.1.2
开始：开始测量

2.1.3
停止：停止测量

2.1.4
测量条件：可以设置测量条件，如臂架角度、准直器角度、SSD、温度、气压等

2.2
分析模块

2.2.1
基准值：可以设置一个基准值，测量结果与基准值做比对

▲2.2.2
可以分析以下加速器指标：

输出量

平坦度

对称性

光野辐射野一致性

MLC叶片到位精度

2.2.3
图像处理：可以对测量得到的曲线进行处理，如平滑、归一等

2.3
设置模块

2.3.1
测量设置：可以设置采集模式、采样频率、采集阈值、自动数据处理等

2.3.2
一致性校准

2.3.3
加速器设置：可以添加加速器编号、型号、能量、限光筒等信息

2.3.4
分析参数

2.3.5
指标与容差

2.3.6
其他：可以设置医院名称、部门等信息

2.4
显示模块

2.4.1
显示每个电离室的实际剂量图像并通过颜色深浅来表示剂量大小

2.4.2
显示中心轴上的剂量分布曲线（profile）

2.4.3
可以通过鼠标选点查看任一点的测量值、基准值和偏差

2.4.4
以表格形式展现分析结果

2.5
数据存储模块

2.5.1
所有分析记录可以保存，并能通过时间搜索并查看

2.5.2
可以导出数据至本地保存

2.5.3
可以将结果导出成报告形式并打印

3. 
电脑配置


CPU：i5处理器

内存：8G

硬盘：512GB

鼠标：配备

操作系统：Windows11 ，64位

第十五包：高压注射器
1、“直接压力传感器”，实时检测注射压力，在压力异常时立即停止注射及报错提示，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀。

2、注射同步监测，提供第二级安全保护，在注射堵塞时停止注射及报错提示“排气确认”保护，确保先排气后注射。

3、提供“停止”按钮方便中断注射。

4、故障声光报警。

5、注射速率范围：0.10 ～12.00mL/s，步长0.01mL/s。

6、针筒规格：200ml。

7、注射剂量范围为：0.5ml～针筒容量（115ml、200ml），步长为0.1ml；

8、提供一键预充功能。

9、扫描延时和注射延时：1～3600s。 

10、压力限制设置范围：50 ～ 355psi；

11、设备支持KVO 功能，工作站控制台可设置KVO 注射间隔时间。

12、扫描延迟：1～3600s。

13、注射延迟：1～3600s。

14、机头防漏液设计，防止液体进入机头内部造成损坏。

15、最多可分12个阶段注射，确保增强效果。。

16、至少可存储120套注射程序，随时调用修改。

17、机尾具有手动旋钮，提供手动推注功能。

18、支持自动吸药、自动排气、预填充、预罐装模式等自动操作功能。

19、双流注射注射速率范围：0.20ml/s-12.00ml/s；双流比例范围：10%-90%。

20、远端工作站控制台倾角25°-70°可调。远端控制台实时显示机头倾角

21、近端主机和远端工作站控制台支持无线通信。

22、远端工作站13.3英寸，真彩宽屏液晶触摸屏，图形化人机界面。。

23、注射器头可旋转定位，方便针筒安装、吸药、排气、注射等各种操作。

24、远端控制台可实时显示机头朝向角度位置状态，以不同颜色显示注射准备状态。

25、可显示注射过程中实施压力曲线。

26、机头尾部LED指示灯可闪烁发光，直观反映注射、吸药等不同状态。  

27、支持多种CT联机接口，增加高压注射器的可用性。

28、具有试注射功能，控制台可设置试注射速率和剂量。

29、具备自动排空气功能，机头安装注射器后自动启动排空气功能。

30、具备自动吸药功能，一键启动自动吸药，可按照药品规格设置自动吸药容量。

31、具备针筒检测功能，当检测到针筒安装后，针筒安装到位后能自动向前排空气。当检测到针筒拆卸时，推杆自动缩回到初始位置。

32、可选配PACS/HIS通信功能，可以在PACS/HIS获取和传输相关信息。

33、可选配对比剂保温功能，提高患者注射舒适度。

34、电池电压：14.4V，标称容量：6400mAh，数量：2个。

35、工作电源 单相AC 220V±10%， 50±1Hz运行环境，温度：+5℃～ +40℃；相对湿度：15% ～ 95%。

第十六包：麻醉机
1.
≥10寸彩色触控屏，内置一体化屏幕。

2.
主机机身正面具备模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测

3.
标配氧气、空气两气源，可进行非纯氧供气，可选配氧气、笑气两气源，或氧笑空三气源供气

4.
▲具备机械流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min。

5.
▲通气模式：VCV、手动，可选配PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC、PSVPro、SIMV-PRVC

6.
控制通气模式下：

6.1
VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

6.2
PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。

6.3
吸呼比设定范围：4:1～1:10。

6.4
吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

7.
高精度潮气量控制系统：

7.1
潮气量在15 mL～60 mL范围内：±10 mL；

7.2
潮气量在210 mL～1500 mL范围内（不包括210 mL）：设置值的±7%。

8.
重点参数监测范围：

8.1
分钟通气量监测范围：0～100L/min

8.2
吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml

8.3
顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O，精度±0.5 ml/cmH2O 或者实际读数的±15%，取大者

8.4
气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L)

9.
其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸呼比，可选配：吸入和呼出氧浓度、吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

10.
▲呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG脑电波形，能够5道波形同屏显示。

11.
可选配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

12.
▲一体化呼吸回路固定在主机左侧，进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

13.
▲回路容积≤2.5L，回路整体可134℃高温高压消毒。

14.
二氧化碳吸收罐容积≥2L

15.
自带排水装置，无积水杯设计。 

16.
可选装外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

17.
具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

18.
标配智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

19.
回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。

20.
回路泄漏量不应超过65ml/min。

21.
具备双罐位，标配一个同品牌七氟醚挥发罐。

第十七包：监护仪转运插件
1.
适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.
工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用。

3.
转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

4.
▲>=5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5.
IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.
坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.
整机无风扇设计。

8.
▲内置锂电池供电，支持>=5小时的持续监测。

9.
内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.
支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

11.
▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

12.
具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

13.
心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

14.
波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

15.
滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.
提供>=25种心律失常事件的分析

17.
提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18.
具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

19.
可显示弱灌注指数（PI）。

20.
提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

21.
提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

22.
>=1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

23.
>=1000条NIBP测量结果回顾。

24.
>=48小时全息波形回顾。

25.
>=120小时趋势数据回顾。

第十八包：临时起搏器
1起搏功能

1.1单腔起搏模式
AAI，AOO，VVI和VOO

1.2双腔起搏模式
DDD，DDI，DOO

1.3无起搏疗法
OOO

1.4其他起搏模式
快速心房起搏（RAP）和紧急起搏

1.5起搏频率
30-200ppm

1.6高频起搏
80-800ppm

1.7输出波形
恒定电流-方波或恒定电压

1.8输出幅度
心房：0.1-20mA或0.1-10V; 心室：0.1-25mA或0.1-20V

1.9脉宽
心房：1.0ms; 心室：1.5ms

1.10 AV延迟
20-300ms

1.11灵敏度
心房：0.4-10mV, ASYNC; 心室：0.8-20mV, ASYNC

1.12不应期
心房：150-500ms

2安全功能

2.1电池
2-AA电池（1.5V）

2.2电池寿命
在频率为70次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7天

2.3屏幕显示
上下两个屏幕显示

2.4显示参数
心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态

2.5指示灯
心房和心室起搏感知指示灯

2.6自检功能
开机自检

2.7暂停键
暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律

2.8DOO/紧急键
按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏

2.9安全性
电除颤保护、静电保护

第十九包：间歇加压抗栓系统
1.
供电电源：
220VAC，50Hz

2.
压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，压力调节精度1kPa

3.
压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa

4.
压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

5.
时间范围：
5-99分钟，连续可调

6.
充气速度：14秒/腔，避免损伤静脉瓣膜

▲7.
输出控制方式：单路输出，通过一分二充气导管，可同时连接2个充气气囊，并可同时按顺序充、放气

8.
人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等）

▲9.
治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

▲10.
噪音控制：
最大运行噪音≤60dB

▲11.
气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

12.
气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）

13.
紧急状态下可手动释压

14.
具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

15.
可选配挂架，便于挂床使用；也可选配推车，便于移动治疗

16.
信息存储：可配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作

17.
主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：230mm×165mm×290mm
PAGE  
2

