
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2024年12月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2024年12月31日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	脊柱内窥镜镜头
	2
	台
	是
	24
	

	2
	2-1
	脊柱内窥镜手术器械包
	1
	套
	是
	18.8
	

	3
	3-1
	UBE等离子射频手术系统
	1
	套
	是
	20
	

	4
	4-1
	超声手控器
	1
	台
	是
	17
	

	5
	5-1
	电子鼻咽喉镜（治疗镜）
	1
	台
	是
	35
	

	6
	6-1
	电子鼻咽喉镜（检查镜）
	1
	台
	是
	35
	

	7
	7-1
	双通道脊柱微创手术动力系统
	1
	台
	是
	45
	

	8
	8-1
	双通道脊柱内窥镜系统
	1
	台
	是
	49
	

	9
	9-1
	双通道脊柱微创手术影像系统
	1
	台
	是
	49
	

	10
	10-1
	超声骨动力设备
	1
	台
	是
	49
	

	11
	11-1
	医用升温毯
	5
	台
	是
	42.5
	

	12
	12-1
	超声手术刀系统
	3
	台
	是
	12
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间地点：2025年01月09日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2025年01月09日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。
4. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：李老师010-88317043 邮箱：rmyy88317043@163.com
5. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
6. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与李老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③投标文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需分开单独封装）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2025年01月09日8：30分整-9：00分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦7层7024A会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	18. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	19. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	20. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	21. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	22. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	23. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	24. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	25. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）投标人资格证明文件   表7
（8）投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 投标人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  投标人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。
授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．投标人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	7.3 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4投标人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。


	7.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8投标产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照采购文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	脊柱内窥镜镜头
	2
	台

	2
	2-1
	脊柱内窥镜手术器械包
	1
	套

	3
	3-1
	UBE等离子射频手术系统
	1
	套

	4
	4-1
	超声手控器
	1
	台

	5
	5-1
	电子鼻咽喉镜（治疗镜）
	1
	台

	6
	6-1
	电子鼻咽喉镜（检查镜）
	1
	台

	7
	7-1
	双通道脊柱微创手术动力系统
	1
	台

	8
	8-1
	双通道脊柱内窥镜系统
	1
	台

	9
	9-1
	双通道脊柱微创手术影像系统
	1
	台

	10
	10-1
	超声骨动力设备
	1
	台

	11
	11-1
	医用升温毯
	5
	台

	12
	12-1
	超声手术刀系统
	3
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 脊柱内窥镜镜头
1、视向角≥30°，视场角≥75°

2、外径＜7.0mm，工作通道直径≥3.7mm，工作长度＞175mm

▲3、物镜尺寸≥2.0mm （需提供注册文件或检测机构文件）

▲4、内窥镜镜体为一体成型（需提供注册文件或检测机构文件），

5、内窥镜防进液分类为IPX7
6、产品具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书                                                     

第二包： 脊柱内窥镜手术器械包
1、抓钳2把。直径≥3.5mm，长度≥330mm

▲2、抓钳2把，工作端为勺型。直径≤2.7mm，长度≥330mm，抓钳为榫卯结构（需提供专利证明文件）

3、弧形抓钳2把，直径≤2.7mm，钳口上翘角度〉30°，长度≥330mm

▲4、弹簧抓钳2把，直径≤2.7mm，钳口上翘角度〉30°，长度≥330mm

5、咬骨钳2把，直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥2.7mm

6、可拆卸式咬骨鞘管手柄2把
7、
产品具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书
第三包： UBE等离子射频手术系统
1. 设备主机注册证：是国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证。

2. 具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能，具有内镜下切割和止血功能；

3. 输出功率：额定功率≥330W，最大功率≥400W；

4. 等离子切割、消融、凝固、止血功能1-9档可调；

5. 低温控制：工作温度仅为40-70℃，消融作用在靶组织表面，离子作用仅为100微米；

6. 具有内镜下消融切割和止血功能；

7. 用脚踏开关控制切割、凝血功能的开启和停止，可选配三脚踏开关，可以调节切割档位；

8. 自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

9. 主机具有故障自动检测刀头及附件功能，同时具有显示和报警声音提示；

10. 工作频率：100kHz，时间可控制在百毫秒内，形成等离子层厚度约为100微米；

11. 电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

12. 主机和电极必须为同一品牌；

13. 时间可控制在500毫秒内；

14. 具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式；

15. 电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠；

16. 智能记忆电极常用参数，方便下次使用；

17. CE认证：必须具备欧盟认可的CE证书。

第四包：超声手控器
1. VARIO型超声换能器与EMS原厂超声能中空探针输出匹配。 

2. 动态电阻R1：80.000Ω

3. 自由电容CT：3.000nF

4. 机械品质因数Qm：530

5. 连接尺寸：M6X0.5

6. 超声最大输出功率110VA，

7. 超声频率≤23KHZ

8. 超声频率≥26.4KHZ

9. 超声能探针针尖主振幅：≥20

10. 超声能探针针尖主振幅：≤80um

11. 控制方式：脚踏开关控制

12. 碎石结果：碎石同时可将结石碎片自动清理到体外

13. 电源供应：100-240V，50-60HZ

14. 整机消耗功率：500VA

15. 操作环境：温度：操作环境：温度：+10-- + 30°C ,相对湿度：30--75%.

最大工作噪音：≤50Db

16. 第五包：电子鼻咽喉镜（治疗镜）
1、可兼容科室现有主机光源，能够正常开展鼻咽喉镜检查和治疗；

▲2、视场角≥120°；

3、头端部外径≤4.9mm；

4、主软管外径≤4.9mm；

▲5、景深：2-100 mm；

6、弯曲角度上≥160°下≥130°；

7、工作长度≥380 mm；

8、器械通道：≥2.2mm；

9、采用一体式全防水接头设计装置，无需防水帽；

10、支持一键式热插拔；

11、支持前向附送水功能；
第六包：电子鼻咽喉镜（检查镜）
1、可兼容科室现有主机光源，能够正常开展鼻咽喉镜检查；

▲2、视场角≥120°；

3、头端部外径≤2.8mm；

4、主软管外径≤2.8mm；

▲5、景深：2-100 mm；

6、弯曲角度上≥160°下≥130°；

7、工作长度≤300 mm；

8、采用一体式全防水接头设计装置，无需防水帽；

9、支持一键式热插拔；

10、支持前向附送水功能；

第七包：双通道脊柱微创手术动力系统
1、主机

1.1设备的电源压和频率：输入 220 V±22 V，50 Hz±1 Hz

1.2设备输入功率：500VA

1.3该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。

1.4高清晰度触摸屏：显示转速、运行方向、连接手柄、冲水量等，微型马达电动输出，最高转速 60,000 转/分，可精确调速，高速瞬停，电源线长度≧3.0m。

▲1.5主机输出接口，可连接高速和刨削两种手柄。

▲1.6内置蠕动泵，具备注水和冷却功能。自由选择注水量：0~100ml/min。配备冷却/冲洗管路。

1.7故障自动诊断，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

1.8自动识别手柄的种类。

2、脚踏开关

2.1控制手柄启停、转速，切换手柄、模式，无极变速。

2.2防水等级 IPX8，防滑，防侧翻设计。

2.3可自选编程，实现转速调节，手柄接口切换，适应医生操作习惯。 

3、高速手柄

3.1 高速无碳刷电机，转速 1,000-60,000 转/分。

3.2低振动，低发热，正反转功能自由切换。

3.3电机和导线一体化封闭设计，防水溅，有效降低电机故障率，电机和导线可高温高压消毒。

3.4电机和线缆设计精细，电机线缆长度≧3.0m。

3.5握笔式设计，可自由改变方向和方位。

4、磨钻头

5.1有金刚砂、粗金钢砂、柱形、扁平形、西瓜磨头供手术选择。

5.2耗材主要材质为高韧度不锈钢，经久耐用，不易变形。

5.3具备三类医疗器械注册证

5.4 数量12根

第八包：双通道脊柱内窥镜系统
1、等离子射频手术系统：数量1

▲1.1 设备主机注册证：是国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证。

▲1.2 具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能，具有内镜下切割和止血功能；

1.3 输出功率：额定功率≥330W，最大功率≥400W；

1.4 等离子切割、消融、凝固、止血功能1-9档可调；

1.5 低温控制：工作温度仅为40-70℃，消融作用在靶组织表面，离子作用仅为100微米；

1.6 具有内镜下消融切割和止血功能；

1.7 用脚踏开关控制切割、凝血功能的开启和停止，可选配三脚踏开关，可以调节切割档位；

1.8 自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

1.9 主机具有故障自动检测刀头及附件功能，同时具有显示和报警声音提示；

1.10 工作频率：100kHz，时间可控制在百毫秒内，形成等离子层厚度约为100微米；

1.11 电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

1.12 主机和电极必须为同一品牌；

1.13 时间可控制在500毫秒内；

1.14 具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式；

1.15 电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠；

1.16 智能记忆电极常用参数，方便下次使用；

1.17 CE认证：具备欧盟认可的CE证书。

2、 内窥镜：数量1

2.1插入部最大外径(内窥镜)：Ф4.0mm

2.2内窥镜工作长度：≤175mm

2.3视场角：85°

2.4视向角：30°

2.5设计光学工作距离：4mm

2.6脊柱微创手术通道扩张管:外径≤6mm，长度≤140mm，角度30°

2.7 骨导引针: 直径≤4.5mm，长度≤180mm

3、脊柱微创手术器械：数量2

3.1 脊柱微创手术通道扩张管：用于扩大手术视野:

▲3.1.1  4级逐级扩张管，直径分别≥4mm，≤10mm，用于建立观察和操作通道 

3.1.2 长度≥50mm，直径≥10mm，半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

3.1.3 长度≥90mm，直径≥10mm，半套管，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

3.1.4 长度≥160mm，外径≥6mm，用于建立扩张通道、配合纤维环切刀使用。

3.2 神经剥离器：

3.2.1 长度≥158mm，T型，用于建立扩张通道，剥离骨面软组织。

3.3 脊柱手术用神经拉钩：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根：

3.3.1 长度≥100mm，宽≥4mm，用于神经根牵拉 

3.3.2 长度≥100mm，宽≥8mm，用于神经根牵拉 

3.3.3 长度≥300mm，刃宽≥3mm，双工作端，角度0度、15度，用于神经根剥离 

3.4 骨探针：

3.4.1 长度≥100mm，前端≥4mm。用于神经根剥离 

3.5 椎间盘铰刀：

3.5.1 长度≥220mm，刃宽≥4mm，用于纤维环的切开

3.6 骨凿：用于手术时修整骨骼、取骨和凿骨

3.6.1 上翘型≥30°，刃宽≥5mm

3.6.2 直型，刃宽≥5mm

3.6.3 L型骨凿，刃宽≥5mm

3.7 脊柱手术用神经拉钩：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根：

3.7.1 长度≥100mm，宽≥10mm，右折弯，用于神经根牵拉 

3.7.2 长度≥100mm，宽≥10mm，左折弯，用于神经根牵拉 

3.8 刮匙：

3.8.1 长度≥140mm，刃宽≥4mm，直型

3.8.2 长度≥140mm，刃宽≥4mm，侧弯型

3.9  骨锤

3.9.1 长度≥245mm

3.10 椎板咬骨钳:用于手术时修整骨骼、取骨

3.10.1 缀板咬骨钳手柄，方向可调


3.10.2 长度≥220mm，角度≥110度，刃宽≥3mm，方向可调

3.10.3 长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥3mm，方向可调

3.10.4 长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥3mm，方向可调

3.11.髓核钳:用于手术时钳取髓核或其他组织

3.11.1长度≥180mm，刃宽≥4mm，谷粒型，直型

3.11.2长度≥180mm，刃宽≥4mm，谷粒型，上翘型。

第九包：双通道脊柱微创手术影像系统
1.摄像主机 

1.1设备的电源压和频率：输入AC220 V±22 V，50 Hz±1 Hz

1.2设备输入功率：80VA

1.3该产品适用于内窥镜诊断和/或治疗/手术中与光学内窥镜连接，将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器

1.4工作原理：摄像头通过 光学卡口连接内窥镜，将内窥镜采集的光学信号转换成数字信号，输入至图像处理主机，再由图像处理主机处理后输出至显示器显示

1.5高清：1920×1080像素

1.6具有 AWB、录像、缩小、放大、抓图、光源亮度+、光源亮度-、冻结、色调、降噪、暗区改善、高亮抑制、翻转、增益、锐度、饱和度、对比度、去摩尔纹等功能

1.7白平衡摄像系统具备白平衡功能，支持自动白平衡（AWB、ATW）和手动白平衡（调节R、B 值）。亮度调节、增益调节、对比度调节

1.8数据存储：摄像系统通过 USB 存储接口进行数据存储和数据导出

1.9数据输出接口：3G-SDI、DVI、12G-SDI和HDMI 2.0的输出

1.10数据输入接口摄像系统支持3G-SDI和DVI的视频输入

1.11电子放大和电子缩小电子放大功能，最大电子放大倍率为 5.0；具有电子缩小功能，最小的缩小倍率为 0.5。

1.12防水等级IPX0，I类BF型

1.13工作噪音≤55Db(A)

2.摄像头

2.1手柄4个按键可配置功能可配置AWB、录像、缩小、放大、抓图、光源亮度+、光源亮度-、冻结、色调、降噪、暗区改善、高亮抑制、翻转、增益、锐度、饱和度、对比度和去摩尔纹。

2.2防水等级IPX8。

3.光学卡口

3.1直径22±0.2mm 

3.2ESA-22为定焦距22mm±20%; ESA-1432为变焦距14~32mm。

4、医用内窥镜冷光源 

4.1组成：光源（LED）、电源部分、光学装置系统、控制电路及冷却装置组成。

4.2特点：台式，触摸屏操作

4.3输入电源和频率：AC 220V，50Hz

4.4输入功率：200VA

4.5主机尺寸(L×W×H)：300 mm×336 mm×109 mm

4.6光源亮度调节范围：5%~100%

4.7主机出光口规格(直径)：在φ9.0mm-11.0mm范围内

4.8输出总光通量：1000LM

4.9显色指数应不小于：90

4.10相关色温应：3000K～7000K

4.11产品用于连接照用光缆的机械接口的直径：φ9.0mm-11.0mm

4.12照明光源类型：LED灯

4.13冷光源LED灯模块的寿命为30000小时，冷光源主机屏幕触摸屏上会显示寿命提示信息。

4.14整机运行噪声≤55dB。

5、 内窥镜：数量2

5.1插入部最大外径(内窥镜)：Ф4.0mm

5.2内窥镜工作长度：≤175mm

5.3视场角：85°

5.4视向角：30°

5.5设计光学工作距离：4mm

5.6脊柱微创手术通道扩张管:外径≤6mm，长度≤140mm，角度30°

5.7 骨导引针: 直径≤4.5mm，长度≤180mm


第十包：超声骨动力设备
1.主机

1.1
 功能：利用超声完成骨组织的切割、磨削和钻孔功能，同时具备冲洗的功能；

1.2
  适用于骨科开放手术及通道手术及椎间孔镜下手术；

1.3
▲输出超声最大电功率：≤100W，功率可调节；

1.4
▲超声最大振幅：≤130μm，超低振幅能够保证骨切割的精确性，更可以有 效保护神经和血管不受损伤；

1.5
 操作方式：触摸屏，界面显示：功率，脉冲和液流参数；

1.6
▲安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型，主机具有故障的自检功能，安全性能符合国内和国际标准；

1.7  工作频率：≤39KHz，高打击力度，低噪音设计；

1.8  自由选择注水量：最大注水量≥100 ml/分钟；

1.9  故障自检系统，通过故障代码显示故障原因；

1.10  蠕动泵：10档水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热；

1.11 显示和控制方式：通过触摸屏调节所有参数；

1.12 LCD液晶显示屏≥6英寸；

1.13 具有自动记录手术时间功能；

 1.14主机具有“AUTO”按键，一键完成自动或关闭自动组织识别功能。

2.手柄

2.1
手柄的水管连接方式: 单独连接；

2.2
手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装，可在术中迅速更换刀头；

2.3
手柄的灭菌方式：所有手柄必须支持压力蒸汽方式灭菌。

2.4
▲切骨和磨骨使用同一手柄完成

3、刀具

3.1
刀头安全性设计：钝性刀头设计，刀尖最薄处≥ 0.5mm，防止锐性划伤软组织；

3.2
手术中更换刀头时无需更换手柄。

3.3
超声刀头种类：适配通道下及椎间孔镜下专用刀头，支持30种以上的超声骨组织刀头形状，所有形状的刀头型号必须在NMPA注册证中列示；

3.4 切骨刀头种类≥15种，磨骨刀头种类≥15种；

3.5 匙形刀头，处理打磨各种骨赘等；

3.6 蹄形刀头，颈椎后路单开门/双开门等手术；

3.7 配备钻孔刀头，可以用于骨科打孔操作；

3.8 配备椎间孔镜下刀头，中空环锯形，外壁光滑，可以镜下贴近软组织操作；

4、相关附件

 4.1 采用液流管套引导液流，透明，管状；

 4.2 有独立的脚踏开关，控制液流和输出；

 4.3 所有附件须全部支持高温高压灭菌消毒；

 4.4 ▲扭力扳手：单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作。

第十一包：医用升温毯
1、产品组成：至少由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器（需提供产品注册证证明）

2、主机电源：220V交流电，50 Hz。

3、加温垫（毯）加热方式：24V直流安全电压电加热。

4、接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃，过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃。

▲5、双通道输出，双通道体温监测；可升级为体温监测指导下智能保温系统。

在主机设定的温度范围内，通过外置的体温传感器，采集病人体温变化数值，指导控制加温垫（毯）温度和加温时间。（需提供产品注册证证明）

6、安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；

▲7、恒温器工作模式：（需提供产品注册证证明）

自动加温工作模式：设定工作温度目标，快速自动达到设定温度并保持。

手动加温工作模式（特殊复温情况下使用）；具备手动加温模式，在输出功率为0% 到100%范围内均匀定速加温，确保特殊病员复温安全，设置最小步长为10%（需提供注册检测报告）。

8、主机可同时连接两个加温垫，组合成长的加温垫联合使用；也可拆分使用，分别用于截石位手术和婴幼儿手术。

9、手术床加热垫，替代手术床原有床垫，实现手术床和加热垫一体化。

10、加温垫（毯）加热部分采用碳纤材质，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材。

11、加温垫（毯）组成：材料加热后不产生有毒物质（提供证明资料）多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。

▲12、加温垫（毯）部分防水等级为IPX7。（需提供证明文件）

13、恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。

▲14、恒温器具有多种固定装置，可使用C型夹或挂钩与手术床、吊塔等设备连接固定；

15、体温探头采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。

16、内置体温监测传感器，监测传感器不少于六个。

第十二包：超声手术刀系统
1. 主机工作环境
环境温度:10℃～30℃，相对湿度:≤75%，大气压力:700 hPa～1060hPa，使用电源:AC 220V±22V 50Hz±1Hz，输入功率:120VA。

2. 刀头振动幅度
刀头振动幅度为50~100微米

3. 主机显示屏
≥7寸液晶彩色触摸屏、具有自检功能，图文报错能快速诊断并明确提示故障信息

4. 工作提示
主机显示工作状态有颜色变化，更直观的显示工作状态。输出过程伴有声音提示

5. 输出功率
主机输出功率分为1～5档。控制方式分为“手控”和“脚控”。可通过此界面调整输出功率大小和控制方式。显示粉色为所选的档位，蓝色为备选档位。功率越大，超声手术刀切割能力越强；功率越低，止血能力越强。

6. 控制启动方式
控制方式分为“手控”及脚踏2种，设计人性化
7. 主机重量
主机≤2.7KG

8. 手柄设计
手柄可低温等离子灭菌使用，最大限度降低医疗成本。

9. 刀头规格
刀具长度为45cm和36cm，应用于各类腹腔镜手术；刀具长度为23cm和14cm，应用于各类开放手术

PAGE  
2

