
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2025年1月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2025年01月23日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	压平眼压计
	4
	台
	是
	18
	

	2
	2-1
	输血输液加温仪
	4
	台
	是
	12
	

	3
	3-1
	营养代谢车
	1
	套
	是
	47
	

	4
	4-1
	气道清除系统（排痰仪）
	1
	套
	是
	29.8
	

	5
	5-1
	无创血流动力学监测
	1
	台
	是
	48
	

	6
	6-1
	转运呼吸机
	1
	台
	是
	16
	

	7
	7-1
	有创呼吸机
	1
	台
	是
	25
	

	8
	8-1
	监护仪转运插件
	6
	台
	是
	24
	

	9
	9-1
	临时起搏器
	3
	台
	是
	21
	

	10
	10-1
	生物安全柜
	6
	台
	是
	42
	

	11
	11-1
	细胞培养箱
	3
	台
	是
	28.5
	

	12
	12-1
	制冰机
	1
	台
	是
	5.9
	

	13
	13-1
	病人监护仪
	1
	台
	是
	8
	

	14
	14-1
	单边门架式气动减重步态训练器
	1
	台
	是
	12.8
	

	15
	15-1
	便携式彩色多普勒超声系统
	1
	台
	是
	48
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间地点：2025年02月13日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2025年02月13日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。
4. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：李老师010-88317043 邮箱：rmyy88317043@163.com
5. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
6. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与李老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③投标文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2025年02月13日8：30分整-9：00分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦7层7024A会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	18. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	19. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	20. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	21. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	22. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	23. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	24. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	25. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）投标人资格证明文件   表7
（8）投标产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 投标人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  投标人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。
授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．投标人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	7.3 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4投标人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。


	7.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8投标产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照采购文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	压平眼压计
	4
	台

	2
	2-1
	输血输液加温仪
	4
	台

	3
	3-1
	营养代谢车
	1
	套

	4
	4-1
	气道清除系统（排痰仪）
	1
	套

	5
	5-1
	无创血流动力学监测
	1
	台

	6
	6-1
	转运呼吸机
	1
	台

	7
	7-1
	有创呼吸机
	1
	台

	8
	8-1
	监护仪转运插件
	6
	台

	9
	9-1
	临时起搏器
	3
	台

	10
	10-1
	生物安全柜
	6
	台

	11
	11-1
	细胞培养箱
	3
	台

	12
	12-1
	制冰机
	1
	台

	13
	13-1
	病人监护仪
	1
	台

	14
	14-1
	单边门架式气动减重步态训练器
	1
	台

	15
	15-1
	便携式彩色多普勒超声系统
	1
	台

	16
	16-1
	麻醉机
	2
	台

	17
	17-1
	监护仪转运插件
	6
	台

	18
	18-1
	临时起搏器
	1
	台

	19
	19-1
	间歇加压抗栓系统
	4
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 压平眼压计
1. 通用型，通过不同导板， 适用于所有品牌的显微镜。 

2. 测量力， 利用杠杆砝码重量进行 。 

3. 适用于塔式照明型裂隙灯 安装在裂隙灯显微镜的光学主体柱体上。 

4. 眼压测量范围： 0-80mmHg

5. 0-58.84mN 的测量范围测量头部冲击力的近似值标准差： 0.49mN ≤ 3s ≤额额定值的1.5% 

6.操作温度范围；10-35℃ 

7.测量精确度≤0.49mN 

8.净重  ≤0.7kg(不包括附件)
第二包： 输血输液加温仪
1、适用范围：适用于临床加温血液和液体至人体正常体温供患者输注，透析液体加温等

2、工作用途：输血加温、输液加温、透析加温

3、最大加热功率 ：＜150VA 

4、▲温控范围：33°C－40°C ；1.0°C步进 

5、温控精度：≤±1.0℃

6、▲耗材要求：无需使用专用耗材

7、▲加温通道：单通道

8、运行模式：连续运行

9、升温时间：33°C-40°C空载，小于4min 

10、故障提示：高温危险、传感器故障、加温器件故障、温度失调低、温度失调

11、电源：交流电压:200V-240V,频率:50Hz.

12、▲加温条可以提供600mm、1200mm两种任意选择其一

13、设备组成：主机、加热条、电源线和紧固夹装置组成

14、▲加温条具备可拔插拆卸功能，便于保养维护
第三包： 营养代谢车
1.产品用途：用于测量人体摄氧量（VO2）和二氧化碳排出量（VCO2），为临床医生的营养评估提供数据支持。

1.1测试原理：根据呼吸过程中消耗的氧气浓度、产生的二氧化碳浓度与通气量计算，分析得出VO2、VCO2等人体静息代谢指标。

1.2测量参数：

静息能量消耗量REE、静息能量代谢预计值REE pred、呼吸熵RQ、碳水化合物消耗占比CHO/REE*100%、脂肪消耗占比FAT/REE*100%、蛋白质消耗占比PRO/REE*100%、每分钟摄氧量VO2、每分钟产生二氧化碳量VCO2、非蛋白呼吸熵NPRQ、呼吸频率RR、变异系数REE-COVAR*100%

2技术要求

2.1流量传感器

传感器类型：涡轮流量传感器；分辨率：0.002L/s；精确度：±3%；流量范围：0~18L/s；当流量为12L/s，阻力：＜0.7cmH2O s/L

2.2氧分析器

传感器类型：电化学传感器；测量范围：0~100%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：＜120ms

2.3二氧化碳分析器

传感器类型：非分散红外传感器；测量范围：0~20%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：＜120ms

2.4自定义设置检测时间，测量结束具有有效提示；一键定标检测（可通过气瓶和气袋进行），实时显示过程曲线和数据

▲2.5主机尺寸＜40×30×25cm，主机重量＜5KG，配备＞10英寸触摸屏。具备便携提手使用，也可配备台车工作台使用，内置锂电池持续使用时间≥4小时

▲2.6不需要预热，开机即可以进行测试

2.7可选择多种预计值公式进行评估代谢状态，图标式操作方式，非常简单

2.8主机支持热敏纸打印报告和A4报告打印，可设置多种预制报告格式

2.9存储用户测试信息大于十万条测量记录，可导出数据，可对接医院his系统，可对接第三方平台

▲2.10电器安全具有D.C 19V电源输入，安全电压范围（提供检验报告）

2.11具备完整患者数据管理，查看检测详细报告及对比分析

2.12 呼吸分析仪主机有效期10年

▲2.13支持与任意品牌有创呼吸机连接，实时测试REE,VO2,VCO2,VO2 Covar％，VCO2 Covar%等数值

▲3.可升级肺功能测试模块，测试FVC、SVC、MVV等数值（产品注册证设备组成包含肺功能测试仪模块）

第四包：气道清除系统（排痰仪）
1．资质认证具备CFDA、FDA和CE认证

2．治疗模式包含连续高频振荡（CHFO）、持续呼气期正压（CPEP）、雾化治疗等模式

3．振荡频率范围

▲3.1  CHFO 高频（180-300）bpm

▲3.2  CHFO 低频（100-180）bpm

4．峰值压力范围

▲4.1  CHFO 高频（44-68.5）cmH2O

▲4.2  CHFO 低频（26-55）cmH2O

▲4.3  CPEP输出压力不小于30 cmH2O

5．雾化输出速率和雾化残液量

5.1  雾化模式雾化速率≥0.34mL/min，雾化残液量≤1.23mL

5.2   CHFO 高频雾化速率≥0.30mL/min，雾化残液量≤1.40mL

5.3   CHFO 低频雾化速率≥0.39mL/min，雾化残液量≤1.31mL

5.4   CPEP 高流量雾化速率≥0.13mL/min，雾化残液量≤1.36mL

5.5   CPEP 低流量雾化速率≥0.36mL/min，雾化残液量≤1.25mL

第五包：无创血流动力学监测
1、功能和用途：具有实时、连续的血流动力学监测功能，可对危重患者的心输出量、外周阻力、前负荷等参数进行无创连续监测，评估容量状态及液体反应性，指导输液治疗及血管活性药物的使用，辅助呼吸机或CRRT脱机。

▲2、测量原理：基于生物电抗技术，稳定性好，抗干扰能力强，准确性不受血管升压素等治疗干预的影响。

3、参数测量

3.1 具有测量常规血流动力学指标的功能，如：连续心排量CCO，心脏指数CI，心率HR，每搏输出量SV，每搏输出量变异SVV，每搏输出量指数SVI，无创血压NIBP，总外周阻力TPR，总外周阻力指数TPRI，心功率CP，心功率指数CPI，射血时间VET等.

▲3.2 具有测量胸腔液体含量TFC及胸腔体液趋势TFCd、胸腔体液基线变化率TFCd0的功能，辅助评估肺水肿、血管渗漏及胸腔积液。

3.3
具有测量瞬时胸腔生物电抗dx/dt的功能，指示主动脉血流量变化。

3.4
具有测量无创血压（NIBP）的功能。

3.5
具有实时输入血氧饱和度和血红蛋白相关数据的功能，并可自动进行氧输送指数DO2I的计算。

4、传感器

4.1
传感器可用时间≥48小时。

4.2
传感器安放无固定位置要求，可使用在胸部或背部位置（提供安放位置图）。

▲4.3 监测结果不受病人肥胖、呼吸、运动、体位、传感器位置等因素的影响

▲5、容量反应性评估：机器内置液体反应性评估模块，包括：被动抬腿试验（PLR）和快速补液试验（Bolus）模块；试验完成后机器可自动报告测试结果△SVI、△CI、△TFC等及Frank-Starling曲线。

6、数据输出及交互

6.1
主机内置智能电子病历系统，可直接使用USB设备导出测量数据，格式可选择PDF或EXCEL文档。

6.2
可实现与院内中央监护系统、重症信息管理系统及HIS/EMR等第三方业务系统集成。

6.3 配备数据互联管理系统：

6.3.1患者信息检索：匹配个性化检索功能，可按要求动态调整显示字段。


6.3.2 监测报告打印：兼具单份报告及批量报告预览、一键打印功能。


6.3.3 患者信息维护：患者及就诊信息、监测及临床诊断信息、床旁设备类型及名称、收费等信息。


6.3.4 数据实时查看：单项指标、多项指标、事件记录、动态评估等内容。


6.3.5 数据全科远程同步：可实现实时监测数据在护理工作站、医生办公室、交班室等全科多场景远程同步。


7、资质认证：具备FDA或CE认证。

8、质量标准：符合IEC/EN60601-1,IEC/EN 60601-1-2标准。

▲9、生物相等性认证：CO测量实证等效于Vigilance CCO连续热稀释法漂浮导管（提供证明文件）。
第六包：转运呼吸机
1.
小巧便携,广泛适用于成人及儿童；防水（IPX4级，防泼溅）,防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击）,可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护,转运,

2.
可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边,救护车及病房墙壁

3.
▲气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换. 

4.
▲有自动气源识别系统, 可自动优先选择中央供气

5.
▲内置电池可达9.5小时,支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数)

6.
▲不小于5英寸高精度液晶显示屏,实时显示压力波形、流速波形，同时显示监测参数、设置值等信息；监测测量值MVe,FiO2,RR, VTe,PEEP,Pmean, PIP,Pplat,MVesp,RRspon

7.
▲可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min

8.
呼吸模式：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP；压力支持， NIV：SpnCPAP(/PS), PC-BIPAP(/PS), VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV；窒息通气

9.
有CPR功能,心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率

10.
FiO2 40%-100%,

11.
Vt:50-2000mL, *具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送

12.
呼吸频率 2-60/min,

13.
流速触发，触发灵敏度 1-15L/min

14.
 最大吸气流量100L/min,

15.
压力支持：0-35cmH2O（相对于PEEP），吸气终止设置，更好地支持病人自主呼吸

16.
内置PEEP阀, PEEP：0-20cmH2O

17.
小儿通气：专门的呼吸管路和独特的通气运算法则，优化小儿通气，减少死腔

第七包：有创呼吸机
1通气模式：

1.1 VC(容量控制通气)； 

1.11 PC（压力控制通气)

1.12 PRVC（压力调解容量保证通气）

1.13 SIMV(PC+PS)

1.14 SIMV(VC+PS)

1.15 SIMV(PRVC+PS)

1.2 PS(压力支持通气)

1.21 SPONT/CPAP

1.22 高流量氧疗

2、技术参数：

2.1潮气量：20ml~2000ml

2.2呼吸频率：4—150BPM

▲2.3峰值流量≥240L/min


2.4氧浓度：21—100%可调

2.5PEEP/CPAP：1—50㎝H2O

2.6 Pressure level above PEEP (cmH2O): ≥99㎝H2O

2.7吸气时间：0.1—5s

2.8吸气上升时间(s):0-0.2s

2.9呼气触发灵敏度：2%-69%

2.10具备压力触发/流量触发

2.11 I:E：1:10-4:1

2.12压力触发灵敏度：-1~-20㎝H2O

2.13流量触发灵敏度：0~2L/min

2.14 最大气道压力≥100cm㎝H2O

2.15 窒息时间：3-45s

2.16 VT／PBW 

3、监测和显示的参数及功能：

3.1监测参数：

3.1.1吸入和呼出潮气量

3.1.2分钟通气量

3.1.3自主呼吸潮气量

3.1.4自主呼吸分钟通气量

3.1.5峰压

3.1.6平台压

3.1.7呼气末正压

3.1.8平均压

3.1.9峰值流速

3.1.10平均流速

3.1.11呼吸频率

3.1.12自主呼吸频率

3.1.13呼吸比

3.1.14吸气时间

3.1.15氧浓度监测

3.1.16 潮气量/ 理想体重

3.2肺功能参数：

3.2.1肺顺应性（包含动态和静态）

3.2.2肺弹性

3.2.3吸气及呼气阻力

3.2.4呼吸功

3.2.5总PEEP/内源性PEEP

▲3.2.6浅快呼吸指数

3.2.7呼吸时间常数

3.2.8 P0.1口腔闭合压

3.2.9 VT／PBW监测及设置指导

3.3其他监测

▲3.3.1 屏幕布局视图提供显示的波形，环形和呈现的数值的特定组合，至少5种界面可选。呼吸环具备参考环；

3.3.2可提供≥72小时内的所有监测参数

3.3.3报警记录及设置参数的≥72小时历史记录。 

3.3.4事件日志可记录≥2000条

4、报警功能：

4.1具有供气压力

4.1.2气道压力

4.1.3分钟通气量

4.1.4氧浓度

4.1.5呼吸频率

4.1.6窒息报警时间

4.1.7供电、硬件故障等参数报警

4.2智能化分级报警，文字提示等，并能记录报警事件和回顾

5、其他： 

5.1内置人机交互学习系统

5.2具备USB接口

5.3 ≥12英寸TFT-LCD 全触摸屏，中文界面

5.4可储存波形记录和屏幕截图共不少于80条，可导出

5.5后备电池≥120分钟；可增配多块，外部充电，提供呼吸机转运期间随用随换。

▲5.6流量传感器，非耗材，非压差，采样频率高于600次/s，监测准确，不受外界因素影响，雾化时可持续监测

5.7完善的自检系统，可测算管路顺应性以及弹性，可跳过自检紧急通气。

5.8 具备家庭探视界面

▲5.9 具备嵌入式Aerogen雾化器

第八包：监护仪转运插件
1.
适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.
工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用。

3.
转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

4.
▲>=5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5.
IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.
坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.
整机无风扇设计。

8.
▲内置锂电池供电，支持>=5小时的持续监测。

9.
内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.
支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

11.
▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

12.
具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

13.
心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

14.
波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

15.
滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.
提供>=25种心律失常事件的分析

17.
提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18.
具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

19.
可显示弱灌注指数（PI）。

20.
提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

21.
提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

22.
>=1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

23.
>=1000条NIBP测量结果回顾。

24.
>=48小时全息波形回顾。

25.
>=120小时趋势数据回顾。

第九包：临时起搏器(单腔)
1起搏功能

1.1起搏模式:
AAI，AOO，VVI，VOO

1.2其他起搏模式:
快速心房起搏（RAP）

1.3起搏频率:
30-200ppm

1.4RAP频率:
80-800ppm

1.5输出波形:
恒定电流

1.6输出脉冲幅度:
0.1-25mA

1.7脉冲宽度（固定）:
1.5ms±10%

1.8感知灵敏度:
0.4-20mV

2安全功能

2.1屏幕显示:
有屏幕显示

2.2显示参数:
心率、心室输出、模式、电池状态

2.3自检功能:
开机自检

2.4取出电池后的运行:
通常在以下条件下为30s：频率最高为80ppm，输出最大为10mA，背光已关闭。

2.5自动功能:
空白期自动反应；噪声反应

2.5安全性:
电除颤保护、静电保护

2.7标准及认证:
此临时起搏器符合IEC 60601-1要求，并获得FDA认证


第十包：生物安全柜
1.
类 别：II级A2型，单面操作；电制：220V/50Hz。

2.
气流模式：30%外排，70%循环；风速：下降风速0.32m/s，流入风速0.53m/s。

3.
▲外型尺寸（宽*深*高）≤1660×806×1566mm（不含支架），内部操作台面宽度≥1560mm。

4.
操作台面为304不锈钢一体式成型设计，工作区正面带有2个防水插座，按键操作系统手动按钮控制插座供电/断电。

5.
前窗玻璃采用≥6mm防碎、防爆裂钢化玻璃，工作高度≥250mm。

6.
▲标配HEPA过滤器，过滤效率≥99.995%@MPPS(H14)，带有过滤器寿命倒计时报警，过滤器压差报警，可实时查看过滤器的压差值。

7.
▲下降风和流入风采用双风机独立控制，且带有风机联动功能，可实时测量并单独控制下降气流流速和流入气流流速，保证引、送风机按一定的顺序启动和停止，可维持恒定风速。

8.
▲双直流风机系统，可根据环境压力，过滤器的脏堵情况自动调节风机转速。

9.
采用≥5寸彩色显示屏，具有进风风速、下降风速、过滤器状态等显示，搭载智能化按键操作系统便于操作。

10.交叉污染保护：菌落数≤2CFU/次，产品保护：菌落数≤5CFU/次，人员安全：保护因子＞1×105。

11. 带有用户权限管理功能，输入用户名及密码方可调整对应参数及管理账户，且可对不同等级账户的功能进行限定，防止修改设定参数。 

12. 标配USB数据导出接口，可实现历史数据、故障数据、操作数据的导出功能。

13.报警功能：具有前窗操作口报警、内部供、排气风机连锁报警、气流波动报警、传感器故障报警、远程报警功能。

14. 柜体10°倾角人性化设计，兼具万向脚轮，同时底架可拆卸，可灵活搬运并固定。

15. 紫外灯：波长254nm，紫外线辐射工作区内表面，辐射强度≥400mW/m2。

16.噪音＜67dB(A)，照度≥650lx，集液槽：容积≥4L。

第十一包：细胞培养箱
1.
工作体积：≥160升；

2.
电抛光不锈钢内胆，可升级全铜内胆；

3.
最多可选装搁板数≥10块，隔板带孔可调节高度，单隔板承重≥10kg；

4.
温度控制范围：高于室温3℃～55℃；

5.
温度控制精度：±0.1℃；

6.
温度均一性：≤±0.3℃；

7.
温度跟踪报警：有；

8.
保温方式：直热式；

9.
双温度探头，PID控制，保证温度不会大于设定；

10.
开门后30s，温度恢复至37℃时间≤5分钟；

11.
二氧化碳控制范围：1～20%；

12.
二氧化碳控制精度：±0.1%；

13.
二氧化碳跟踪报警：有；

14.
▲在开门30s后，二氧化碳浓度恢复设置值时间≤6分钟；

15.
可选配高/低氧探头；

16.
▲内置下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示；

17.
▲开门后30s，湿度恢复速度≤10分钟；

18.
▲180℃干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌效果：6-log降低；

19.
标配高效过滤器，开门30s后，≤5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5；

20.
标配左开门，可选配右开门；

21.
配置触摸屏，显示温度和二氧化碳浓度，中文菜单；

22.
具有程序自检功能和自动校正功能；

23.
在3分钟记录一次的条件下，可自动记录全部运行数据≥15天，并可通过USB端口下载历史数据。

第十二包：制冰机
1. 旋转挤压式制冰方式，可制作碎花型用冰。

2. 制冰量：

2.1  约130kg/天(环境温度20℃，水温15℃时)；

2.2  约110kg/天(环境温度30℃，水温25℃时)。

3. 用水量：

3.1  约0.16m3/天(环境温度20℃，水温15℃时)；

3.2  约0.14m3/天(环境温度30℃，水温25℃时)。

4. 使用环境温度范围：5℃~35℃(水温35℃以下)。

5. 外部尺寸：600×600×800mm。

6. 外箱材料：前面/侧板：涂层不锈钢板；顶面：不锈钢；后板：电镀钢板。

7. 内箱材料：储冰室内部：ABS树脂，隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡层；

8. 贮冰量：约28kg(自然落下：约19kg)。

9. 全密闭型压缩机，HFC制冷剂。

10. ▲松下原厂电机，冰比较干的时候也能保证制冰，制冰温度可以稳定在-5℃左右，制冰过程比较干，不会产生多余水分。

11. 配管尺寸：供水口：12.7mm，制冰部排水口：19.05mm，储冰室排水口：26mm。

12. 报警装置：微电脑控制，故障自我诊断。

13. 可维护配件：可单独抽出更换的制冷单元。

14. 标准配置：冰铲1把、滤水阀1个、不锈钢供水软管1根、不锈钢单元排水软管1根以及蓄冰室排水软管1根。

15. ▲世界首创抗菌型制冰机：制冰机的门把、冰铲、贮冰室、贮水舱等手可能触摸的部分都采用了抗菌材料。

16. 为了防止生锈使用抗菌不锈钢材料；门封条内加有防霉剂，以防止霉变发生。

17. ▲专为实验室设计，冰刀的电机使用寿命高达18000小时。

18. 箱体设计紧凑，占地面积小。
第十三包：病人监护仪
1基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2支持3/5导心电监测

3支持房颤心律失常分析功能，标配支持25种实时心律失常分析

4支持≥4通道心电进行多导心电分析

5提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿

6支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

7具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

8无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

9无创血压适用于成人，小儿和新生儿

10 NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25-290mmHg，舒张压测量范围：10-250mmHg，平均压测量范围：15-260mmHg

11血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

12提供灌注指数（PI）的监测

13配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

14支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

15 IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

16支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

17支持升级模块，进行PICCO、CO、BIS、NMT参数监测

18▲采用光学胶技术的电容触摸屏，屏幕≥12英寸，提供多点触摸和手势操作功能

19上述多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，触摸屏操作，屏幕≥4英寸，显示通道数≥4道，锂电池供应时间≥4小时，支持开机状态下更换电池

20▲监护仪支持全息波形回顾≥10小时

第十四包：单边门架式气动减重步态训练器
1. 单边气动门架式减重步态训练器参数：

1.1.减重升降范围≥600mm（气动升降）；

1.2.额定减重质量≥135Kg；

1.3.最大工作气压：0.8MPa；

1.4.材质：全铝合金型材立柱(表面电泳装饰) ；

1.5.压缩机安静无噪音，内设超压保护功能；

▲1.6.拥三种操作模式：

1.6.1.动态模式：提升范围 0---60cm，任意减重重量可调，牵引力有补偿,使患者在做下蹲训练时更容易从蹲位到立位； 1.6.2.静态模式：提升范围0---60cm，任意减重重量可调，牵引力保持不变,配合跑步机使用时, 可恒定起步和落步时被减去的重量；

1.6.3.平衡模式：升降范围0---10cm，任意减重重量可调， 牵引力保持不变.如果患者突然滑倒,可将患者锁定在安全高度； 单牵引绳设计，可以任由患者转身。

1.7.空气压缩机噪音≤55分呗；

2.跑步机参数：

2.1.面板： LED荧光5视窗显示电子表； 

2.2.显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率；

▲2.3.具有1组手动模式、12组内设模式设计；

2.5.电动扬升 ：0%-15%；

2.6.电机：2.5HP／DC；

▲2.7.速度 ：0.1-12km/h；

2.8.跑步面积≥长1360*宽480mm。

第十五包：便携式彩色多普勒超声系统
1.
▲≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

1.1
探头接口≥1个，可扩展到≥3个

1.2
▲整机重量≤7kg（含电池）

1.3
支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

1.4支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个

2.
二维灰阶模式

2.1
组织谐波成像模式

2.2
组织特异性成像

2.3
多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4
频率复合成像

2.5
斑点噪声抑制成像

3.
彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.1
超宽动态血流技术

3.2
高分辨率血流成像

3.3
双实时同屏对比显示

3.4
自动调节取样框的角度及位置

4.
频谱多普勒成像

4.1
脉冲多普勒、高脉冲重复频率

4.2
连续多普勒

4.3
智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

5.
实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可≥360度旋转

6.
一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

7.
图像放大技术

7.1
一键实现全屏放大

7.2
≥10倍局部放大（支持前端、后端放大）

8.
▲穿刺针增强技术

8.1
双屏实时对比显示增强前后效果

8.2
增强平面角度可调，步进≥10°
9. 
测量分析和报告
9.1  常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

9.2
多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

9.3
儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量
10.  电影回放
10.1
所有模式下支持手动、自动回放

10.2
支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

10.3
支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
11.  原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
12. 检查存储和管理
12.1.
▲≥240G固态硬盘

12.2.
内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

12.3.
支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

12.4.
动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
13. 二维灰阶模式

13.1
焦点：≥4个，动态可调

13.2
扫描频率：

电子凸阵：超声频率
1.0-5.0MHz，支持扩展成像；

电子线阵：超声频率4.0-12.0MHz，支持扩展成像；

13.3
▲最大显示深度: ≥40cm

13.4
TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

13.5
动态范围: ≥30-190dB，可视可调

13.6
增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

13.7
伪彩图谱: ≥8种

13.8
扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

14.
彩色多普勒成像

14.1
包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

14.2
显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

14.3
取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

14.4
扫描帧率：凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒

14.5
支持B/C 同宽

15.
频谱多普勒模式

15.1
显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

15.2
PW最大速度: ≥9.21m/s

15.3
最小速度: ≤5mm/s

15.4
取样容积: ≥0.5-20mm 

15.5
偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

15.6
零位移动：≥8 级

15.7
快速角度校正
16. 连通性
16.1
参考信号:心电，呼吸波，心电触发

16.2
数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口

16.3
支持数据无线传输

16.4
支持DICOM3.0系统 

16.5
外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口

16.6
▲专用台车：可升降

16.7
具备可装卸探头扩展槽

16.8
专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
PAGE  
2
[image: image1.emf]呼吸分析仪 （ 营养代谢车）   技术参数     1. 产品用途 ：用于测量人体摄氧量（ VO2 ）和二氧化碳排出量（ VCO2 ），为临床 医生的营养评估提供数据支持。   1.1 测试原理 ： 根据呼吸过程中消耗的氧气浓度、产生的二氧化碳浓度与通气量 计算，分析得出 VO 2 、 VCO 2 等人体静息代谢指标。   1.2 测量参数：   静息能量消耗量 REE 、静息能量代谢预计值 REE  pred 、呼吸熵 RQ 、碳水化合物 消耗占比 CHO/REE*100% 、脂肪消耗占比 FAT/REE*100% 、蛋白质消耗占比 PRO/REE*100% 、每分钟摄氧量 VO2 、每分钟产生二氧化碳量 VCO2 、非蛋白呼吸熵 NPRQ 、呼吸频率 RR 、变异系数 REE - COVAR*100%   2 技术要求   2. 1 流量传感器   传感器类型：涡轮流量传感器；分辨率： 0.002L/s ；精确度：± 3% ；流量范围： 0~18L/s ；当流量为 12L/s ，阻力：＜ 0.7cmH 2 O s/L   2 . 2 氧分析器   传感器类型：电化学传感器；测量范围： 0~100% ；测量误差：± 0.03% ；分辨率： 0.01% ；响应时间：＜ 120ms   2 . 3 二氧化碳分析器   传感器类型：非分散红外传感器；测量范围： 0~20% ；测量误差：± 0.03% ；分辨 率： 0.01% ；响应时间：＜ 120ms   2.4 自定义设置检测时间，测量结束具有有效提示；一键定标检测（可通过气瓶 和气袋进行），实时显示过程曲线和数据   ▲ 2.5 主机尺寸 ＜ 40×30×25cm ，主机重量＜ 5KG ，配备 ＞ 10 英 寸触摸屏 。具备 便携提手使用，也可配备台车工作台使用 ， 内置锂电池持续使用时间 ≥ 4 小时   ▲ 2.6 不需要预热，开机即可以进行测试   2.7 可选择多种预计值公式进行评估代谢状态，图标式操作方式，非常简单   2.8 主机支持 热敏纸打印报告和 A4 报告打印，可设置多种预制报告格式   2.9 存储用户测试信息大于十万条测量记录，可导出数据，可对接医院 his 系统，



[image: image1.emf]呼吸分析仪（营养代谢车）

技术参数

 1.产品用途：用于测量人体摄氧量（VO2）和二氧化碳排出量（VCO2），为临床医生的营养评估提供数据支持。

1.1测试原理：根据呼吸过程中消耗的氧气浓度、产生的二氧化碳浓度与通气量计算，分析得出VO2、VCO2等人体静息代谢指标。

1.2测量参数：

静息能量消耗量REE、静息能量代谢预计值REE pred、呼吸熵RQ、碳水化合物消耗占比CHO/REE*100%、脂肪消耗占比FAT/REE*100%、蛋白质消耗占比PRO/REE*100%、每分钟摄氧量VO2、每分钟产生二氧化碳量VCO2、非蛋白呼吸熵NPRQ、呼吸频率RR、变异系数REE-COVAR*100%

2技术要求

2.1流量传感器

传感器类型：涡轮流量传感器；分辨率：0.002L/s；精确度：±3%；流量范围：0~18L/s；当流量为12L/s，阻力：＜0.7cmH2O s/L

2.2氧分析器

传感器类型：电化学传感器；测量范围：0~100%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：＜120ms

2.3二氧化碳分析器

传感器类型：非分散红外传感器；测量范围：0~20%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：＜120ms

2.4自定义设置检测时间，测量结束具有有效提示；一键定标检测（可通过气瓶和气袋进行），实时显示过程曲线和数据

▲2.5主机尺寸＜40×30×25cm，主机重量＜5KG，配备＞10英寸触摸屏。具备便携提手使用，也可配备台车工作台使用，内置锂电池持续使用时间≥4小时

▲2.6不需要预热，开机即可以进行测试

2.7可选择多种预计值公式进行评估代谢状态，图标式操作方式，非常简单

2.8主机支持热敏纸打印报告和A4报告打印，可设置多种预制报告格式

2.9存储用户测试信息大于十万条测量记录，可导出数据，可对接医院his系统，可对接第三方平台

▲2.10电器安全具有D.C 19V电源输入，安全电压范围（提供检验报告）

2.11具备完整患者数据管理，查看检测详细报告及对比分析

2.12 呼吸分析仪主机有效期10年

▲2.13支持与任意品牌有创呼吸机连接，实时测试REE,VO2,VCO2,VO2 Covar％，VCO2 Covar%等数值

▲3.可升级肺功能测试模块，测试FVC、SVC、MVV等数值（产品注册证设备组成包含肺功能测试仪模块）






