
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2025年3月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2025年03月12日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	输液系统
	3
	套
	是
	45
	

	2
	2-1
	营养代谢车
	1
	台
	是
	47
	

	3
	3-1
	气道清除系统（排痰仪）
	1
	套
	是
	29.8
	

	4
	4-1
	监护仪
	2
	台
	是
	10
	

	5
	5-1
	监护仪转运插件
	2
	台
	是
	8
	

	6
	6-1
	血凝分析仪
	1
	台
	是
	10
	

	7
	7-1
	BIS模块
	2
	套
	是
	12
	

	8
	8-1
	血流动力学监测
	1
	台
	是
	49.8
	

	9
	9-1
	肝移植手术器械
	1
	批
	是
	9.24
	

	10
	10-1
	冰毯机
	2
	台
	是
	10
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 响应人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交响应文件时间地点：2025年3月20日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2025年3月20日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。
4. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com
5. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
6. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 响应人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对响应人的资格要求
	合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	响应费用
	无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。

	6. 
	响应文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	响应文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	响应货币
	人民币

	9. 
	响应报价范围及说明
	响应报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	响应文件有效期
	响应文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	响应文件的组成
	响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。

	12. 
	响应文件封面要求
	列明项目名称、响应人名称

	13. 
	响应文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装）
2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	响应文件装订和密封要求
	响应文件须胶装并密封提交。

	15. 
	响应文件递交时间
	2025年3月20日8：30分整-9：00分整（北京时间）

	16. 
	响应文件递交地点
	中仪大厦7层7024A会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。

	17. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。

	18. 
	评审程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.响应超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	19. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	20. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。

	21. 
	确定评审候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。

	22. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	23. 
	分包和转包
	成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	24. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。

	25. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评审价格
	评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。
注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）响应人资格证明文件   表7
（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	响应人名称：
	

	公      章：
	


格式2.评审一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	评审声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
     包号：                                    货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
响应人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。
授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
响应人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	响应文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．响应人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。


	7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

	


	7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	响应人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	输液系统
	3
	套

	2
	2-1
	营养代谢车
	1
	台

	3
	3-1
	气道清除系统（排痰仪）
	1
	套

	4
	4-1
	监护仪
	2
	台

	5
	5-1
	监护仪转运插件
	2
	台

	6
	6-1
	血凝分析仪
	1
	台

	7
	7-1
	BIS模块
	2
	套

	8
	8-1
	血流动力学监测
	1
	台

	9
	9-1
	肝移植手术器械
	1
	批

	10
	10-1
	冰毯机
	2
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。
2. 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

2. 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 输液系统
一、基本要求:

1. 单套标准配置：一拖六（4个注射泵+2输液泵）

二、主要技术参数：

2.1.
多通道工作站技术参数：

2.1.1.多通道组合功能：单个多通道输注工作站能支持1至16台泵的通道组合

▲2.1.2.输注泵和输液工作站之间采用无线红外（非针式）连接，保证数据传输安全高效。（提供相关证明文件）

▲2.1.3.可拓展加温功能，连接加温器实现加温功能（提供相关证明文件）

2.1.4.支持有线or无线联网功能

▲2.1.5.防尘/防液体保护等级：≥IPX4 （提供相关证明文件）

▲2.1.6.可外置触摸屏（非台式电脑）显示器，可远程调节、修改工作站输注泵参数，实现远程操作功能（提供相关证明文件）

2.2.
注射泵技术参数：

2.2.1.自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

2.2.2. ≥10种输液模式可选：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、组合模式、微量模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；

2.2.3.速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01 ml/h递增，注射精度：≤±1.8%；

▲2.2.4.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度

▲2.2.5.压力报警阈值至少16档可调，下阻塞最低50mmHg，并且可以动态显示管路的压力状态。

2.2.6. 7.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示

▲2.2.7.可在屏幕上显示虚拟注射器以方便观察药物余量（提供相关证明文件）

▲2.2.8.泵自带提手、无需任何配件，支持两个泵之间叠加（提供相关证明文件）

▲2.2.9.防尘防水等级：≥IPX4

2.2.10.锂电池续航时间：≥15小时@ 5mL/h

2.2.11具有救护车认证，可在救护车上进行使用

2.2.12.重量:≤1.7kg（含电池）

2.2.13.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

2.2.14.可存储至少12000种药物；

2.2.15.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索；

2.2.16.主界面具有剂量速度指示棒，可用于直观快速判断剂量速度是否合理；

2.2.17.屏幕亮度支持10级可调

2.3.
输液泵技术参数：

2.3.1.  ≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）

2.3.2.流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h，输液精度：≤±4.5%

2.3.3.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；（提供证明材料）

2.3.4.支持输血功能。（提供NMPA注册证明）

2.3.5.支持输肠内营养功能（提供NMPA注册证明）（

2.3.6. 7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示

▲2.3.7.泵自带提手，无需任何配件，支持两个泵之间叠加（提供相关证明文件）

▲2.3.8.防尘防水等级：≥IPX4

2.3.9.支持药物库功能，支持5000种药物，可在运行主屏幕上显示中文药物名称和药物颜色

2.3.10.锂电池续航时间：≥15小时@ 25mL/h

2.3.11.具有救护车认证，可在救护车上进行使用

2.3.12.重量:≤1.7kg（含电池）

▲2.3.12.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度

2.3.13.输液精度：≤±4.4%；

2.3.14.KVO速度:0.1-30.0mL/h可调；

2.3.15.下阻塞50-1200mmHg，可以选择16档阻塞级别

2.3.16.支持上阻塞报警。

2.3.17.气泡检测：最小检测气泡大小15ul；

2.3.18.屏幕亮度支持10级可调

2.3.19.能够存储、回放≥10000组历史信息记录；
第二包： 营养代谢车
1.产品用途：用于测量人体摄氧量（VO2）和二氧化碳排出量（VCO2），为临床医生的营养评估提供数据支持。

1.1测试原理：根据呼吸过程中消耗的氧气浓度、产生的二氧化碳浓度与通气量计算，分析得出VO2、VCO2等人体静息代谢指标。

1.2测量参数：

静息能量消耗量REE、静息能量代谢预计值REE pred、呼吸熵RQ、碳水化合物消耗占比CHO/REE*100%、脂肪消耗占比FAT/REE*100%、蛋白质消耗占比PRO/REE*100%、每分钟摄氧量VO2、每分钟产生二氧化碳量VCO2、非蛋白呼吸熵NPRQ、呼吸频率RR、变异系数REE-COVAR*100%

2技术要求

▲2.1流量传感器

传感器类型：涡轮流量传感器；分辨率：0.002L/s；精确度：±3%；流量范围：0~18L/s；当流量为12L/s，阻力：＜0.7cmH2O s/L

2.2氧分析器

传感器类型：电化学传感器；测量范围：0~100%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：＜120ms

2.3二氧化碳分析器

传感器类型：非分散红外传感器；测量范围：0~20%；测量误差：±0.03%；分辨率：0.01%；响应时间：＜120ms

▲2.4自定义设置检测时间，测量结束具有有效语音提示；一键定标检测（可通过气瓶和气袋进行），实时显示过程曲线和数据

2.5主机尺寸＜40×30×25cm，主机重量＜5KG，主机屏幕配备＞10英寸触摸屏。具备便携提手使用，也可配备台车工作台使用，内置锂电池持续使用时间≥4小时

▲2.6不需要预热，开机即可以进行测试

2.7可选择多种预计值公式进行评估代谢状态，图标式操作方式，非常简单

2.8主机支持热敏纸打印报告和A4报告打印，可设置多种预制报告格式

2.9存储用户测试信息大于十万条测量记录，可导出数据，可对接医院his系统，可对接第三方平台

▲2.10电器安全具有D.C 19V电源输入，安全电压范围（提供检验报告）

2.11具备完整患者数据管理，查看检测详细报告及对比分析

2.12 呼吸分析仪主机有效期10年

2.13支持与任意品牌有创呼吸机连接，实时测试REE,VO2,VCO2,VO2 Covar％，VCO2 Covar%等数值

▲3.可升级肺功能测试模块，测试FVC、SVC、MVV等数值（产品注册证设备组成包含肺功能测试仪模块）

        第三包：气道清除系统（排痰仪）
1．资质认证具备CFDA、FDA和CE认证

2．治疗模式包含连续高频振荡（CHFO）、持续呼气期正压（CPEP）、雾化治疗等模式

3．振荡频率范围

▲3.1  CHFO 高频（180-300）bpm

▲3.2  CHFO 低频（100-180）bpm

4．峰值压力范围

▲4.1  CHFO 高频（44-68.5）cmH2O

▲4.2  CHFO 低频（26-55）cmH2O

▲4.3  CPEP输出压力不小于30 cmH2O

5．雾化输出速率和雾化残液量

5.1  雾化模式雾化速率≥0.34mL/min，雾化残液量≤1.23mL

5.2   CHFO 高频雾化速率≥0.30mL/min，雾化残液量≤1.40mL

5.3   CHFO 低频雾化速率≥0.39mL/min，雾化残液量≤1.31mL

5.4   CPEP 高流量雾化速率≥0.13mL/min，雾化残液量≤1.36mL

5.5   CPEP 低流量雾化速率≥0.36mL/min，雾化残液量≤1.25mL
  第四包：监护仪
1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。 

▲1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

▲1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 , 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，提供厂家手册证明材料。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供厂家手册证明材料。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%，提供厂家手册证明材料。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、双通道体温和有创压参数监测

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

2.16、 有创压监测适用于成人，小儿和新生儿。

3：系统功能：

3.1、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

▲3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

▲3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

▲3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
第五包：监护仪转运插件
1.
适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.
工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用。

3.
转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

4.
▲≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5.
IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.
坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.
整机无风扇设计。

8.
▲内置锂电池供电，支持>=5小时的持续监测。

9.
内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.
支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

11.
▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

12.
具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

13.
心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

14.
波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

15.
滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.
提供≥25种心律失常事件的分析

17.
提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18.
具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

19.
可显示弱灌注指数（PI）。

20.
提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

21.
提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

22.
≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

23.
≥1000条NIBP测量结果回顾。

24.
≥48小时全息波形回顾。

25.
≥120小时趋势数据回顾。 

第六包：血凝分析仪
1. 测试项目：ACT+、ACT-LR、APTT、PT、INR

2. 技 术：终点法及薄片技术

3. 测试精度：C.V.≦10%
4. ▲样本类型：新鲜全血（无抗凝）

5. 每次测试用血量≤50微升

6. 加样方式：注射器

7. 自动定量吸样，血样和试剂自动混合

8. 测试通道 ≥1
9. ▲测试范围 0-1005秒

10. 测试时间：≤5分钟

11. 开机自动自检，无需预先标定

12. 反应温度 37±1℃

13. 升至反应温度时间 30-90秒

14. 耗材无菌单独包装，一次性使用

15. 存储量 ≥600个患者记录和≥600个QC记录
第七包：BIS模块
1.1
▲麻醉深度监测采用业界公认的金标准的脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同类型监护仪共享模块功能

1.2
脑电双频指数显示范围0-100

1.3
肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB

1.4
抑制比（SR）监测

1.5
频谱边缘频率（SEF）监测

1.6
信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%

1.7
总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）

1.8
使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示

1.9
使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%

1.10波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示

1.11脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s
第八包：血流动力学监测
1. 功能要求：通过微创监测模式实现实时连续血流动力学监测。

2. ▲工作原理：采用脉搏能量分析法进行计算，通过对连续动脉压进行计算，获得实时连续血流动力学参数。

3. 监测方式：微创模式：通过三通数据线获取有创动脉压力传感器获取动脉压力数据进行分析。

4. ▲数据显示频率为逐搏测量（每次心跳均有一组数据）。

5. ▲微创模式均无须专属耗材。

6. 事件应答：在显示界面具有SV、MAP、HP、SVR、CO变化率窗口，在液体容量试验之后，直接显示结果。

7. 图形显示：在显示界面上可同时显示≥4个趋势图及目标框图、条形图界面，可标注参数基线及自定义范围。

8. ▲具有内置容量负荷试验流程临床指导方案≥3种，例如液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验。

9. 屏幕拍照：具备一键截屏功能。

10. ▲数据图显示：可回顾本患者所有瞬时数据值。

11. 可进行日间/夜间模式切换，以减少显示屏亮度对患者的影响。

12. 数据下载：读取软件实时还原监测数据、波形图及操作情况；可通过4个USB串口导出Excel数据文件。

13. 数据存储：可提供数据存储（≥16G），方便回顾查阅。

14. 报警系统：具备可自拟、可关闭的临床参数报警系统，具备设备自检报警系统。

15. 显示屏尺寸≥17寸，全触屏操作，支持分屏，支持HDMI，支持投影。

16. 内置电池标准续航至少≥6小时。

17. 支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统链接。
第九包：肝移植手术器械
钳1

1、全长23-24厘米

2、不锈钢材质，Cooley无损伤齿

3、侧向偏转45°，齿长6厘米

4、适合腔静脉阻断

钳2

1、全长13-44厘米

2、不锈钢材质，debakey无损伤齿

3、侧向偏转45°，齿长4厘米

4、适合门静脉阻断

5、加强型金涂层锁扣
第十包：冰毯机
1. 额定功率：≥650VA

2. 水温控制范围：4-40℃，即最低温度≥4℃，最高温度≤40℃

3. 升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能

4. ▲具有机械开关，可物理关闭制热系统的设计，确保单冷状态的可靠执行

5. 空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/min；平均升温速度≥0.8℃/min

6. 水箱设计：采用外盘管式，制冷稳定不结冰，无需使用酒精等防冻液；容量≥4L，至少满足两毯两帽同时使用

7. 体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标体温设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，测量精度±0.2℃以内

8. ▲体温传感器为医用级温度传感器，通过细胞毒性试验、皮肤刺激试验和皮肤致敏试验等多项生物相容性检测（可提供相关生物相容性检测报告）

9. ▲体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时声光报警并停止输出，满足闭环控制；在特殊情况下也可关闭体温监测，实现开环控制

10. 输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可单独使用或两个同时使用

11. ▲制冷方式：采用压缩机式制冷技术，制冷效率高且使用寿命长，不易受环境温度影响

12. 定时范围：1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

13. 人机交互方式：≥8寸操作界面，内嵌6寸高亮度液晶中文及图标显示，简洁明确，实时显示水温、体温及工作时间，配合轻触机械按键实现人机交互

14. 固化程序：内置10个常用固化程序，满足常用临床需求，一键调用，方便紧急时使用，也可用户自行设置水温、体温上下限与定时时间

15. 
断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

16. 噪声控制：最大工作噪声≤55dB

17. 体积小巧，主机宽度≤0.32米，非常方便在病床间移动治疗

18. 毯/帽设计：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；控温帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适

19. 快速接头设计：采用双向快速液压接头，两端均带止回，具有双密封圈设计，长寿命不漏水，插拔方便，无液体喷溅

20. 水箱设计：快捷注水口设计，无需特殊工具即可直接往水箱内注水，宽度≥28mm的水位观察窗，且具有水位标尺

21. 显示屏具有五种水位状态指示，缺水或溢水时水位状态闪烁显示

22. 故障智能诊断：具有代码指示故障，有水温超限报警、体温超限报警、缺水报警、双水温检测差异报警、体温传感器脱落报警和逆温波动报警等声光报警

23. 
外壳材质与工艺：外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理

24. 
存储便捷性：仪器同时配备管路附件挂篮和毯帽附件挂篮，固定在仪器上便于仪器附件的收纳管理

25. ▲具有流量控制设计，可设置目标水温时的流量占空比输出从而减缓用冷，占空比设计25%、50%、75%和100%可调，接近的范围可通过系统内部参数进行设置，适合新生儿或老人等特殊体质的需要

26. 符合人体工程学设计，主机高度≥0.9米，方便医护人员设置参数

27. 控温毯承重＞135k

PAGE  
47

