
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2025年3月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2025年03月19日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	转运车
	4
	台
	是
	12
	

	2
	2-1
	无影灯
	1
	台
	是
	28
	

	3
	3-1
	血管内冲击波治疗设备
	1
	台
	是
	29.8
	

	4
	4-1
	体外血浆脂类吸附过滤治疗系统（血浆脂类（吸附）过滤器专用蠕动泵和血浆分离机）
	1
	套
	是
	19.8
	

	5
	5-1
	灌注吸引系统
	1
	台
	是
	30
	

	6
	6-1
	高压制备液相
	1
	台
	是
	19.2
	

	7
	7-1
	中压制备色谱（正相）
	1
	台
	是
	8.52
	

	8
	8-1
	酶标仪
	1
	台
	是
	31.8
	

	9
	9-1
	胎儿母亲监护仪
	2
	台
	是
	9.2
	

	10
	10-1
	新生儿心电监护仪
	2
	台
	是
	7
	

	11
	11-1
	牙科治疗台
	1
	台
	是
	10
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 响应人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交响应文件时间地点：2025年3月27日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2025年3月27日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。
4. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com
5. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
6. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起5个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 响应人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对响应人的资格要求
	合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	响应费用
	无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。

	6. 
	响应文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	响应文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	响应货币
	人民币

	9. 
	响应报价范围及说明
	响应报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	响应文件有效期
	响应文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	响应文件的组成
	响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。

	12. 
	响应文件封面要求
	列明项目名称、响应人名称

	13. 
	响应文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装）
2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	响应文件装订和密封要求
	响应文件须胶装并密封提交。

	15. 
	响应文件递交时间
	2025年3月27日8：30分整-9：00分整（北京时间）

	16. 
	响应文件递交地点
	中仪大厦7层7024A会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。

	17. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。

	18. 
	评审程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.响应超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	19. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	20. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。

	21. 
	确定评审候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。

	22. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	23. 
	分包和转包
	成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	24. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。

	25. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评审价格
	评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短1个日历日增加1分，最高分为8分。
注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）响应人资格证明文件   表7
（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	响应人名称：
	

	公      章：
	


格式2.评审一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	评审声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
     包号：                                    货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
响应人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。
授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
响应人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	响应文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．响应人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。


	7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。


	7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	响应人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	转运车
	4
	台

	2
	2-1
	无影灯
	1
	台

	3
	3-1
	血管内冲击波治疗设备
	1
	台

	4
	4-1
	体外血浆脂类吸附过滤治疗系统（血浆脂类（吸附）过滤器专用蠕动泵和血浆分离机）
	1
	套

	5
	5-1
	灌注吸引系统
	1
	台

	6
	6-1
	高压制备液相
	1
	台

	7
	7-1
	中压制备色谱（正相）
	1
	台

	8
	8-1
	酶标仪
	1
	台

	9
	9-1
	胎儿母亲监护仪
	2
	台

	10
	10-1
	新生儿心电监护仪
	2
	台

	11
	11-1
	牙科治疗台
	1
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。
2. 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

2. 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 转运车
1、液压控制系统，长期使用不漏液；

2、病床功能：整体升降、头低足高位、头高足低位、背部升降； 

▲3、全床床板为非金属材质，可透X光；

4、床体及立柱采用全优质钢材，可确保长期的质量；

▲5、置于护栏两侧的角度指示器，可显示床段及前倾和后倾的角度，且便于查看，方便护理工作。

6、优质防静电聚酯脚轮，推过路面不会留下胎痕，脚轮直径≥20cm，大小符合国标；双重锁定、四轮制动。全封闭设计，防尘或头发丝。

▲7、配有中心刹车转向系统（第五轮）；

8、床垫：防压疮床垫，配有射线可完全穿透的床垫罩； 

9、四角防撞轮、双侧防撞条：便于转弯、保护床体免受伤害； 

10、护栏：高强度安全折叠双护栏，主体采用钢制材料，可耐受意外撞击（护拦垂

直承受力≥82Kg；水平承受力≥36Kg）；不夹手设计，易清洁无死角；

▲11、整床承重≥318Kg，适合各种体质患者。

12、床规格：床面总长度≥2100mm，床面总宽度≥760mm，最低为高度≥530mm，

最高位高度≥870mm，护栏长度≥1200mm
第二包： 无影灯
1．采用LED光源，采用多层光斑叠加光学技术，即使被外科医生的头遮挡，光斑的照明、形状和颜色也保持一致。

2．▲“风车”外形设计，扰流指数≤19%。灯头操作把手与灯头一体成型（无独立的把手），灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，符合感控要求。

3．▲手术灯灯头外壳防护（防水防尘）等级≥IP55，提供第三方检验检测报告，佐证并明显标示该条款。

4．双母灯的中心照度均≥150,000Lx。

5．▲20%光柱深度：≥1000mm，60%光柱深度：≥500mm；20%光柱深度（大光斑）：≥1350mm。60%光柱深度（大光斑）：≥800mm，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

6．▲光斑直径可以调节，双母灯均满足最小光斑直径≤150mm，最大光斑直径≥270mm，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

7．▲深腔照明率≥100%；单遮板无影率≥45%；偏置单遮板无影率≥80%；双遮板无影率≥55%；单遮板深腔无影率≥45%；偏置单遮板+深腔无影率≥80%；双遮板深腔无影率≥55%，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

8．显色指数Ra ≥95，显色指数R9 ≥85。

9．具备色温可调功能，可调范围在3000K-6000K之内，不少于5级可调，

10．辐照度/中心照度≤3.6 mW/( m2•lx) 

11．
▲延伸臂绕中心轴旋转范围：无限位；弹簧臂绕延伸臂旋转范围：无限位；C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，提供省级医疗器械检验所的检测报告，佐证并明显标示该条款。

12.▲采用模块化设计，显示器或摄像头后期升级更便捷，可实现2h快速安装，安装时不需要拆卸天花，且不改变层流结构，提供图片或彩页等证明文件。

13．腔镜环境光≥8000Lx。        
第三包：血管内冲击波治疗设备
1.
设备用途：血管内冲击波治疗设备使用安全的冲击波对血管内的钙化进行处理，达到断裂钙化，恢复血管顺应性的效果，安全又高效的处理血管内钙化病变。

技术参数：

2.
一个周期内连续最大脉冲数量：≤30个脉冲

3.
最短周期暂停时间10秒

4.
冲击波发射器数量≥5个

5.
脉冲持续时间≥~1μS

6.
脉冲频率≥1 HZ

供电方式

7.
电池供电

8.
连续治疗病人数≥10人次

9.
最大充电时间15小时

显示及控制方式

10.
彩色数字显示

11.
手动控制冲击波激发

12.
可连续及单独激发
  第四包：体外血浆脂类吸附过滤治疗系统
一 、血浆分离机

1.1.1 离心机

离心机额定转速为7000r/min。

1.1.2血泵

血泵转速范围为20r/min~100r/min。

1.1.3 抗凝剂泵与血泵转速比

抗凝剂泵与血泵转速比例有1:8～1:20可调。

1.1.4计量秤

计量秤的称量范围为0g～1000g。

1.1.5 袖带加压范围

袖带加压范围为 5.3kPa～13.2kPa。

1.1.6具有空气检测功能

1.1.7 具有压力监测功能

1.1.8具有漏液监测功能

1.1.9噪声

分离机在正常运行过程中，噪声应≤62dB(A)。

1.1.10振动

分离机运行应平稳，振幅≤0.10mm。

1.1.11 温度

分离机运行一个周期后，分离杯内液体温度应≤40℃

1.1.12离心机升降速时间

升速时间≤3min,降速时间≤5min。

1.2功能检查

1.2.1 泵速加/减功能

a)  采血和还输过程中增加血泵的速度时，每按一次泵速加5,最大值为100。

b)  采血和还输过程中降低血泵的速度时，每按一次泵速减5,最小值为20。

1.2.2启/停功能

启/停键单独控制血泵和抗凝剂泵的工作状态，可使泵停止或转动。每按一次 启/停键，泵的工作状态发生一次改变。采血时，按启/停键不应影响离心机的运 行。

1.2.3 分离机采集了预设的血浆总量并还输了所有分离杯内容物后，自动停止同 时发出提示声响并在显示屏幕提示最终采集统计量，包括血浆采集量、盐水补充量、抗凝剂使用量、全液量、循环次数和持续时间。

1.2.4停止键用于停止分离机的当前工作，应使泵和离心机都停止运转，但不改变 任何参数或妨碍容量计算。

1.2.5 防红细胞污染

当带红细胞的血浆经过血浆管路上的红细胞探测器时，红细胞被识别而停止 采血 。

1.2.7 数据和网络接口

带有数据和网络接口，能实现血浆采集数据与公用电脑的数据传输。

1.3 软件功能

控制血浆分离机从人体采集全血，分离出设定重量的血浆，再把剩余成分还 输至人体的全部过程。包括以下主要功能：

a)  血浆采集流程控制功能； ---对离心机的运转控制；

---对抗凝剂泵、血泵的运转控制； ---对电磁阀的控制；

---对袖带的充放气控制；

---测量电子称上血浆重量；

---采集和还输过程的安全监测及报警；

b) 参数设置功能；

c) 设备硬件自检功能；

d) 标定电子秤功能；

e)  采集完成的数据记录、查询功能；

f) 通过通讯口传输数据；

g)USB 口读取数据功能(条码扫描)。

1.4 数据接口和用户访问控制

1.4.1 数据接口

a)  数据接口类型：以太网；

b) 物理接口： RJ-45;

c) 通讯速率：10M/100Mbs;

d) 通讯模式： TCP client文本方式(编码Unicode)。

1.4.2 用户访问控制

用户不能通过网络访问和控制。

二、蠕动泵

1.  转速设置范围：35rpm±5rpm

2.  压力检测范围：20kPa～60kPa±10kPa

3.  噪声：≤60db(A)

4.  机器操作灵活性：耗材安装简单方便，预设的泵速可根据过滤状况进行调整

5.  安全系统：具有过滤压力监测及报警装置，压力超上限时，设备停机降速，等压力 在安全范围内，设备自动启动

6.  耗材安全性：所有管路均为密闭式耗材
第五包：灌注吸引系统
1．测压及调节方式
常规模式下与特定测压鞘联合使用，可实现该3种状态下的腔内压监测。

2．情景调节方式
可通过触控屏、操控手柄直接切换预设情景。

3.灌注流量调节方式
可通过触控屏、操控手柄、脚踏调节灌注流量。

4.工作腔内警戒压力设定范围
10~280mmHg

5.灌注流量设定范围
10~1000ml/min

6.吸引压力设定范围
10~400mmHg

7.屏幕
≥8英寸触控屏

8.脚踏
具备灌注流量、负压吸引力调节功能，防水等级IPX8
9.操作手柄
具备情景切换和灌注流量调节功能 

第六包：高压制备液相
泵系统

1. 流速1-100ml/min，精度≤1%，RSD≤0.3%

2. 最大耐压2900Psi

3. 双泵系统

检测器系统

4. ▲PDA全波长扫描

5. 吸收值：0-5AU

6. ▲波长范围：200-800nm

7. 光源类型：氘灯光源，钨灯光源

8. 光谱半幅值：10nm，波长精度：±1nm

9. 基线漂移：1*10-3 AU/hr(254nm after 1 h)

10. 信号噪声：±8*10-5 AU(254nm，TC 0.75s）

收集系统

11. 二维自动馏分收集器，可自己设置收集试管架或收集瓶坐标。

12. 收集试管类型：15mm（13*4*2）、18mm（13*4*2）、25mm（10*3*2）或单独编辑收集位置。可分为全收集、峰收集、手动收集和窗口收集四种收集方式，其中峰收集可设置阈值和斜率收集两种设置，窗口收集可设置为阈值和时间、阈值或者时间等自由组合等收集方式

自动进样器

13. 系统可自清洗，手动与自动可选

14. ▲支持交叉进样、单个样品可进行多次重复进样

15. 进样量：1-20ml，进样精度±1%

16. 定量环：20ml，可更换选择5ml、10ml、2ml规格定量环

17. 具有5个独立的样品进样通道，实现连续多次进样

控制系统

18. 12.1寸工控机，四核 2.0 GHz处理器， 32G内存

19. 中文操作界面，可实现中英文在线切换，可进行历史运行方法的保存与打开，并可设置保存位置，方便后期使用

20. 方法运行结束后文件自动保存，可设置保存位置，可随时调出历史文件查看，可输出PDF格式实验报告

21. 收集管显示数字编号，方便用户查询

22. ▲整合自动进样器，实现完全整套系统的无人看管、多个样品自动进样

23. ▲全波长扫描系统，可在线和离线查看全波下长光谱扫描数据

24. 可设置自动清洗梯度，完成后保存，每次开机可进行一键式自动清洗
第七包：中压制备色谱（正相）
泵系统

1. 流速1-200ml/min，RSD精度1%以内。

2. ▲高精度计量泵，连续输送液体，流速精确，压力稳定，实时监测压力，最大压力可达200psi。

3. 二元溶剂系统，可在线修改梯度和流速。

检测器系统

4. UV检测器，双波长检测和收集。

5. 吸收值：0-5AU。

6. 波长范围：200-600nm。

7. 光源类型：氘灯光源。

8. 光谱宽带：8nm，波长精度：±1nm。

9. 液路材质：紫外光学石英（石英柱）、不锈钢、PTFE。流通池内径=0.3nm,可选配1.3nm

收集系统

10. 二维自动馏分收集器，可自己设置收集试管架或收集瓶坐标。

11. ▲收集试管类型：15mm（15*4*3）、18mm（13*4*3）、25mm（10*3*3）或单独编辑收集位置，便于放置锥形瓶、烧杯等不定型容器。可分为全收集、峰收集、手动收集和窗口收集四种收集方式，其中峰收集可设置阈值和斜率收集两种设置，窗口收集可设置为阈值和时间、阈值或者时间等自由组合等收集方式。

控制软件

12. 可进行历史运行方法的保存与打开，并可设置保存位置，方便后期使用。

13. 方法运行结束后文件自动保存，可设置保存位置，可随时调出历史文件查看，可输出PDF格式实验报告。

14. ▲可将实验图谱批量生成PDF实验报告，报告包括样品名称、实验人、方法内容、样品收集时间、对应试管等内容。

15. 可在线修改方法、拖动梯度、修改流速、波长、设置坐标等功能；

16. 可自行设置试管架规格、试管个数及试管坐标，也可设置收集瓶个数、坐标。

17. 超压保护功能：实时压力监测，防止柱子堵塞压力过高。

18. 无需外置软件，可在主机软件上面连接外置蒸发光检测器，并可控制馏分收集；

19. 可设置自动清洗梯度，完成后保存，每次开机可进行一键式自动清洗。

20. 可在线运行时查看离线文件，以及离线图谱收集信息、收集时间等信息；

21. 读取氘灯能量：软件可监测氘灯使用时间和当前能量值，方便用户使用。

22. ▲权限管理，可设置不同级别账户权限，根据登陆账户不同，获得相应操作权限，保障数据安全。

23. ▲溶剂瓶中具有液位探头，可自动监测溶剂瓶和废液瓶中液位，溶剂走空报警，废液将满时报警。保证实验室人员及设备安全

24. 软件上面不同峰用不同颜色收集试管显示，方便查找收集试管位置。

25. 软件界面即可进行梯度设置增加、删减、修改，且支持运行过程一键保持当前梯度方便操作。

26. 工控机规格：10.1英寸平板电脑，Window10正版操作系统，4G运行内存，64G固态硬盘。支持远程操控

27. 审计追踪功能：可设置不同级别账户权限，根据登陆账户不同，获得相应操作权限，保障数据安全。

28. 支持扩展蒸发光检测器，示差检测器，可支持扩展配置自动进样器简化人员操作

29. 支持导入历史报告，并一键生成历史运行方法。

30. 可伸缩调节式试管架，支持同时串联固定使用两根330g硅胶柱。
第八包：酶标仪
主机

1. 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描

2. 光源：高能闪烁氙灯；

3. 波长选择：激发双光栅，发射双光栅；

4. 适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型；

5. 可选配独立的立式比色杯光路，可使用常规的比色杯进行检测；

6. 多点测量：每孔多至225点信号均一化处理；

7. ▲检测器：配备不少于三个独立检测器

8. 自动优化功能：荧光及发光都具有Z轴自动优化功能

9. 振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调；

光吸收模块

10. 光吸收检测器：紫外硅光电二极管；

11. 光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增；

12. ▲光栅波长准确性：≤±1nm；

13. 光栅波长重复性：≤±0.5nm；

14. 光吸收检测分辨率：≤0.0001 OD；

15. 光吸收测量范围：0-4 OD；

16. 光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。

17. ▲测量准确性：≤ 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；

18. 测量精确性：≤ 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；

荧光模块

19. 荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围；

20. 检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等；

21. 光栅波长准确性：≤±2nm；

22. 光栅波长重复性：≤±1nm；

23. 带宽：激发<5nm（230-315nm）/ <9nm（316-850nm），发射<20nm；

24. ▲荧光顶部检测灵敏度：≤200 amol 荧光素/孔；

25. 配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析；

26. 时间分辨荧光灵敏度：≤100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）；

27. 荧光检测线性范围： ≥7个数量级；

发光模块

28. 发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT；

29. 波长检测范围：380-600nm

30. 检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等；

31. 瞬时发光灵敏度：≤20 amol ATP/孔；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。

32. 连续发光灵敏度：≤380 amol ATP/孔；

33. 发光检测线性范围：≥ 8个数量级；

数据处理及软件

34. 具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能；

35. 可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能；

36. 提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。
第九包：胎儿母亲监护仪
1. ▲监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动，母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

2. ▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3. 无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4. 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5. ≥10英寸高清晰屏，多角度翻转；

6. 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

7. 内置式152mm或150mm宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

8. 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

9. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

10. 具有超声传感器信号质量指示功能；

11. 母胎心率信号重合验证；

12. 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

13. ▲探头防水等级不低于IPX8；

14. 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

15. ▲宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保宫缩压力测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

16. 内置通讯接口，可接入现有中央监护系统；

17. ▲支持无需返厂选配升级拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力
第十包：新生儿心电监护仪
1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2. ▲转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

3. ▲≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，

4. 整机重量＜1Kg，小巧便携

5. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6. 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7. 整机无风扇设计。

8. 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

9. 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10. 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

11. 支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 

12. 可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

13. 选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

14. 可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测

15. 可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块

16. 可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

17. 可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

18. 支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品截图证明材料

19. 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

20. 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

21. 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

22. 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

23. 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

24. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析

25. ▲提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

26. 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

27. 可显示弱灌注指数（PI）。

28. 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

29. 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

30. IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

31. ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

32. ≥800条NIBP测量结果回顾。

33. ≥40小时全息波形回顾。

34. ≥100小时趋势数据回顾。

第十一包：牙科治疗台
1. 按照人体工程学精心设计的舒适牙科椅，可以让患者处于方便治疗的位置，医生容易获取进入口腔开展诊疗的角度。 牙椅的专业设计能避免造成医生肌肉骨骼问题，减少医生反复性劳损的潜在风险，同时充分而舒适地支托患者。  

2. 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，水箱不随椅位升降而同时移动，减少电机负载；同时患者椅升降时医生单元高度不变，避免医生操作繁琐。患者椅采用电动驱动升降，运行平稳，无震动。

地箱

3. 采用内置式一体化地箱设计，无外漏管线。内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。

患者椅

4. 椅面柔软光滑、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适。具备内侧弧形扶手，给患者提供支撑。

5. 患者椅高度升降范围：最低可降至<430mm，最高可升至>700mm

6. 患者椅采用多关节头枕，可快速进行上颌/下颌治疗位置转换. 

7. 座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。

8. ▲患者座椅坐垫可根据患者的高度，灵活进行拉伸长度调节，可适应身材高或腿长的患者。

9. 具备医生脚控，可以脚控牙科器械，可以控制冷却水开闭。

医生单元

10. 医生控制面板有数码显示屏及LED指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。可控制椅位，手术灯光开关及调光，马达正反转指示器，安全按键。

11. 具有2组医生程序, 8组程序椅位，满足临床医生操作体位，程序椅位可任意重新调节及保存。

12. 医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。

13. 内置网络接口，方便实现数字化治疗台维护诊断，软件升级等功能。

14. ▲配有2组时间计时器功能，满足临床需要时间观察的治疗，例如酸蚀计时，方便医生操作。

15. 具有一键清洁锁屏键，在清洁过程中可将所有功能按键自动保护锁定，安全可靠。

痰盂及水杯注水器

16. 可旋转痰盂，向患者方向旋转，方便患者使用。安全卫生无死角，具有自动安全保护装置。痰盂可拆卸清洗消毒。

手术灯

17. ▲具备LED双颜色手术灯系统，可提供黄、白双色光，可多轴多角度旋转。亮度调节范围：≥5000-24000Lux；色温≥5000K-5700K。

18. 具有感应控制功能，也可由医生侧、助手侧控制面板控制方式多样；亮度调节为感应式调节方式，减少交叉感染带来的风险；

19. ▲手术灯可随椅位运动自动开闭。

医生座椅

20. 含医生座椅及护士座椅共2个。座部、背部符合人体工学

21. 座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑到。

22. 交叉感染控制要求

23. 牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架；痰盂等，同时配有可消毒的硅胶保护套

24. 功率：≥1000VA

25. 供水：2.5-6.0bar

26. 水最大消耗：3L/min

27. 供气压力：5.5—7.5bar，流量大于50L/min

PAGE  
9

