
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2025年11月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2025年11月21日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	护士台医用一体工作站
	5
	台
	是
	27.5
	

	2
	2-1
	医用4K触控显示屏
	5
	台
	是
	24.75
	

	3
	3-1
	电动止血带
	2
	台
	是
	28
	

	4
	4-1
	四围挡普通床
	50
	套
	是
	25
	

	5
	5-1
	全自动免疫组化染色机
	1
	台
	是
	18
	

	6
	6-1
	半自动体外除颤仪AED
	2
	台
	是
	6
	

	7
	7-1
	营养泵
	17
	台
	是
	13.6
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 响应人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交响应文件时间地点：2025年11月27日8:30（北京时间），中仪大厦10层1011会议室，递交文件截止时间：2025年11月27日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。
4. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com
5. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
6. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。
（1） 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起3个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

（2） 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。
第2部分 响应人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对响应人的资格要求
	合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	响应费用
	无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。

	6. 
	响应文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	响应文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	响应货币
	人民币

	9. 
	响应报价范围及说明
	响应报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	响应文件有效期
	响应文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	响应文件的组成
	响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。

	12. 
	响应文件封面要求
	列明项目名称、响应人名称

	13. 
	响应文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）2份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装）
2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	响应文件装订和密封要求
	响应文件须胶装并密封提交。

	15. 
	响应文件递交时间
	2025年11月27日8：30分整-9：00分整（北京时间）

	16. 
	响应文件递交地点
	中仪大厦10层1011会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。

	17. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。

	18. 
	评审程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.响应超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	19. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	20. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。

	21. 
	确定评审候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。

	22. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	23. 
	分包和转包
	成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	24. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。

	25. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评审价格
	评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短5个日历日增加1分，最高分为8分。
注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）响应人资格证明文件   表7
（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	响应人名称：
	

	公      章：
	


格式2.评审一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	评审声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
     包号：                                    货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
响应人名称（加盖单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。
授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
响应人名称（加盖单位公章）：                      
地址：                                           

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	响应文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．响应人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。


	7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。


	7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________                         货物名称：          
	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	响应人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。
3、
禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。
响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	护士台医用一体工作站
	5
	台

	2
	2-1
	医用4K触控显示屏
	5
	台

	3
	3-1
	电动止血带
	2
	台

	4
	4-1
	四围挡普通床
	50
	套

	5
	5-1
	全自动免疫组化染色机
	1
	台

	6
	6-1
	半自动体外除颤仪AED
	2
	台

	7
	7-1
	营养泵
	17
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。
2. 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

2. 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：



第一包：医用护士台一体工作站
1、内嵌式集成化一体设计，包含触控显示器、工控主机、医用键盘、扫码枪/PDA、打印机、称重系统、身份读取感应器、术中谈话摄像头。

2、通过内嵌式安装在手术室墙面上，符合手术室内感控需求，开孔尺寸为宽736-746mm*高910-920mm。

3、前维护设计，防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，四等边边框设计，边框厚度≤2mm，符合GB50333-2013标准。

4、屏幕≥24寸触控显示屏，分辨率≥1980*1080。

5、视角：水平≥178°，垂直≥178°。

6、亮度≥400cd/m2。

7、对比度≥3000:1。

8、响应时间≤8ms。

9、触控类型，电容G+G 10点触摸。

10、屏幕采用医用处理的一体化钢化玻璃，耐指纹，支持擦拭消毒。

11、玻璃面板支持随时拆卸维护。

12、带独立供电的工控级电脑，内置OPS，CPU≥12代I5，内存≥16G，固态硬盘≥256G。

13、进口专业医用键盘，109键美国键盘布局，硅胶炭粒按键，全铝托架，按键寿命≥200万次，蓝色背光，≥5级亮度调节，防护等级≥IP68。

14、超薄型铝合金键盘托，铝合金键盘托支架带缓冲与阻尼功能，合上与翻下更加顺手。

15、带≥4阵列麦克风，立体声扬声器。

16、集成扫描枪/PDA，对患者、器械、耗材和药品等扫码记录。

17、集成条码打印机，打印术中所需条码。 

18、集成身份读取传感器，读取身份标识即可自动登录。

19、集成术中谈话摄像头，摄像头为双目摄像头，像素点尺寸3.0um*3.0um，最高有效像素≥1920*1080，最大动态范围≥100DB，传感器1/2.7”COMS。

20、集成手机无线充电装置，收纳仓内带≥2个220V电源插座。

21、带漏电保护装置，支持一键开关机。

22、集成医院护理系统，确保医嘱执行、病历调阅高效稳定。

23、集成家属呼叫交互系统，支持一键呼叫、双向语音通话，提升医患沟通效率。

24、集成病理系统，实现标本登记、流转、报告查询的数字化精准管理。

25、集成智能耗材称重管理系统，自动称重记录耗材及标本，数据实时同步，提升管理精细化水平。
第二包：医用4K触控显示屏
1、内嵌式集成化一体设计，包含4K医用触控显示器、工控主机、医用键盘、观片夹、智能分区分配器、智能电源管理终端、智能调光器。

2、通过内嵌式安装在手术室墙面上，符合手术室内感控需求，开孔尺寸宽1210-1220mm*高975-985mm。

3、前维护设计，防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，符合GB50333-2013标准操控触摸屏。

4、屏幕≥43寸触控显示屏，分辨率≥3840x2160，向下兼容1920*1080。

5、亮度≥500cd/m2。

6、对比度≥1100:1。

7、物理灰度≥10bit。

8、触控类型：电容G+G 10点触摸

9、屏幕采用一体化钢化玻璃材质，耐指纹，支持擦拭消毒。

10、玻璃面板支持随时拆卸维护。

11、符合DICOM标准：支持DICOM 灰阶曲线，支持Gamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6。

12、带独立供电的工控级电脑，内置OPS，CPU≥I7-9700，内存≥16G，固态硬盘≥256G。

13、进口专业医用键盘，109键美国键盘布局，硅胶炭粒按键，全铝托架，按键寿命≥200万次；蓝色背光，≥5级亮度调节，防护等级≥IP68。

14、超薄型铝合金键盘托，铝合金键盘托支架带缓冲与阻尼功能，合上与翻下更加顺手。

15、带智能温控装置，根据温度的不同自动调节箱体内的温度。

16、带防尘装置，带防雷装置。

17、切换信号源开关，可按键切换工控机信号源、护士站信号源、白屏信号源、分区信号源等。 

18、多种控制模式：可作为医生影像工作站独立运行，也可作为护士工作站或内窥镜的副屏使用，还可一键白屏作为观灯片背景查看物理胶片。

19、智能调光器，≥3档白屏亮度调节。

20、智能分区分配器，可分区同时显示物理胶片、电子影像，实现白屏查看物理胶片的同时查看PACS放射影像或腔镜、监护影像。

21、多模式显示：≥3种显示模式，传统观片灯模式、电子影像模式、混合对比模式（分区同时显示物理胶片、电子影像）等

22、可与护士功能站进行影像交互，显示护士工作站操作内容。

23、可与内窥镜系统进行影像交互，显示内窥镜影像。
第三包：电动止血带
1. ▲压力设定范围及静态压力允差：（0～70）kPa[（0～525）mmHg]，允差：±1kPa（±7.5mmHg）

2. 压力稳定范围：(0～1)kPa[（0～7.5）mmHg]

3. 时间设定范围及允差：0～240分钟，允差：±1分钟

4. ▲初始充气时间：≤40秒

5. 可选放气模式：快速放气，脉冲式放气

6. 断电保护功能：断电情况下始终保持压力

7. 倒计时10分钟、5分钟、1分钟、0分钟有声音提示

8. ▲段式LCD液晶显示屏显示，实现丰富的人机界面

9. 双通道

10. ▲实现嵌入式LOP（肢体血液封闭压力技术）测量，LOP测量时间≤20秒

11. 内部有锂电池组作为后备电源，电池充满状态下独立供电可以连续运行6个小时

12. ▲按键操作，按键防误触设计

13. 压力单位可选：mmHg和kPa
第四包：四围挡普通床
       材质：

1、床架：

①钢管焊接而成，上床架规格：≥30×50×1.5mm。下床架规格：30×60×1.7mm。

②钢管抗拉强度≥350Mpa（提供第三方检测机构依据GB/T228.1-2010出具的带有CMA\CNAS标志的检验报告）

2、床头床尾：

①采用PE工程塑料一次吹塑成型。中部装饰面板颜色可选。四周带防撞轮和防撞护角。设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型。床尾外侧配床头牌。床尾板高度：≥505mm，床头板高度：≥550mm。

②PE原料中邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异癸脂含量符合GB/T22048-2015要求（提供带有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

3、护栏：采用PE材料吹塑成型工艺制造。结构件采用压铸铝合金、异型钢管、优质碳素结构钢冷轧钢板精密加工成形制造，螺栓紧固安装。

4、床面

①床面：采用优质冷轧钢板，数控冲床一次冲压成型工艺，带圆形透气孔（孔径≥φ22mm）。冷轧钢板厚度≥1.0mm。折弯处采用数控折弯机加工制作。

②支撑管采用规格为20×30×1.5mm的钢管焊接而成。

▲③床板可拆卸(提供实物彩图)。

▲④冷轧钢板吸收能量≥140KV2(J)( 提供第三方检测机构依据GB/T229-2007出具的带有CMA\CNAS标志的检验报告)

▲⑤冷轧钢板抗拉强度≥340Mpa（提供第三方检测机构出具的带有CMA\CNAS标志的符合GB/T228.1-2010的检验报告）

⑥台面采用ABS钢塑结合链接件（内嵌件厚度≥2mm），配直径8mm轴位螺栓栓接，采用锁紧螺母固定（提供实物彩图）。

5、摇把：采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯。

①摇把静载拉力≥90kg（提供第三方检测机构出具的检验报告）。

三、功能配置：

1、整床调节功能：背部升降范围≥0-70°，腿部升降范围≥0-25°。

2、伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为45#钢双螺纹2.5mm梯形设计，具有双向过盈保护功能。

①提供第三方检测机构出具的丝杠过摇保护检测报告。

②提供第三方检测机构出具的丝杠≥10万次使用寿命的第三方检测报告。

3、护栏：①一侧长短两片。长护栏规格： ≥940×340×43 mm，短护栏规格：≥770×340×43 mm 。

▲②两片护栏间间隙：放平时≦130mm，靠背升起时≦60mm。

③带助力气弹簧。

④带有弯型角度指示器，可显示靠背升起角度。

⑤护栏升起后距床面高度：≥360mm

4、护栏及床头尾板封闭开口的缝隙<120mm；护栏与床头尾板间隙：≦110mm。

5、床体四角预留输液架插孔，内镶钢制套管。床体两侧各有两个钢制引流挂钩。

6、脚轮：①四轮采用直径为125mm的聚氨酯中控轮

▲②制动系统：病床采用中间刹车方式，刹车踏板为高强度工程塑料内包钢管（提供实物分解图）。

7、整床安全载荷≥240KG。

8、每床配不锈钢伸缩输液杆1根

9、每床配网架1个。

四、生产工艺：

1、管材下料：采用激光切割机下料。

2、采用焊接机器人集群焊接。

3、碳钢表面处理：静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂。（提供生产工艺说明、设备采购发票和彩图）

①涂层厚度平均值≥97um（提供第三方检测机构出具的检验合格报告）。

②主要部件经不低于100小时的盐雾时候后，无明显腐蚀现象。（提供带有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

▲③所用粉末抗菌率≥99%，环保。（提供带有CMA、CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件，菌种≥6种，环保检测项目≥8项）。
第五包：全自动免疫组化染色机
1. 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；

2. ▲配置≥24个预上载玻片位，≥24个玻片染色位，≥24个玻片下载位，可实现玻片预加载和下载缓冲，避免玻片等待或堆积，可灵活满足科室工作流程和上载需求；

3. 烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求；

4. 适用于石蜡组织、冰冻组织、穿刺样本及细胞等样本检测；

5. 同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双/三标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，原位杂交双染；

6. 玻片染色模块配置智能升降温系统，保证精准温控（28-105℃），保证试剂孵育环境的稳定和染色结果的稳定性；

7. 单张切片独立运行模式，可实现连续上载；灵活满足单张切片、连续上载、批量上载等工作模式；

8. 抗原修复方式为原位热修复，修复温度范围为室温到100度；每个玻片可设置不同的抗原修复条件，包括温度、时间、修复液种类（酸修复、碱修复、酶修复、不修复）；

9. ▲机载小容量试剂瓶数量≥70个；

10. 具备试剂液面监测系统，运行前和运行中追踪并监控试剂使用情况，避免试剂漏加；

11. ▲试剂滴加方式：侧面滴加，减少对组织切片的伤害，保护组织不脱片、不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片，减少对玻片的要求，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；

12. 标签打印及识别系统：含红外线和摄像头识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；可通过LIS编辑打印标签；

13. ▲并可与科室玻片打号机兼容，无需额外粘贴纸质标签，减少科室额外粘贴标签的工作量。

14. 废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液；

15. 模块组合：同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作，便于科室信息管理；

16. 半永久固定式盖板集成试剂负压抽吸系统，可实现试剂负压抽吸，试剂更换更快速、彻底，提高染色效率，保证染色结果背景更干净；

17. ▲固定式盖板可实现在机自动翻和盖，以及自动清洁，无需手动操作。

18. ▲显色原位杂交与免疫组化能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本；

19. ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的EBER检测探针实现EBER检测；

20. 厂家可提供机载即用型DAB和快红二抗检测系统

21. ▲配置8个加样和清洗探针，显著提升染色速度。

22. 可提供同品牌机载即插即用型一抗和探针，符合科室质控管理需求，提高检测效率。

23. 清洗缓冲液（10X）无需手动配置，可实现在机自动配置，降低手工操作的误差，提升工作效率。

24. ▲大容量辅助试剂上机前需扫码识别，才可对相应试剂桶进行灌装，避免错误灌装，并可在扫码上机时自动记录批次信息，便于质控。

25. ▲全自动免疫组化染色最快可实现1小时出片；

26. ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的KAPPA、LAMBDA检测探针，实现KAPPA、LAMBDA原位杂交检测；

27. 玻片容量≥72张玻片，可以链接LIS系统，

28. 仪器可实现试剂自动稀释功能，无需手工配比，减少人工操作。

29. ▲单张玻片可实现仪器内部机械臂自动移动操作，可移动至实验位置、下机位置，提高工作效率。

30. 批量实验整批操作，90分钟内可完成批量下机
第六包：半自动体外除颤仪AED
除颤性能

1. 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

2. ▲输出能量：成人最大能量可支持360J

3. ▲从开机到200J放电准备就绪用时＜7s

4. ▲开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s

除颤电极片

5. 类型：提供与机器配套的电极片，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

6. 有效期：≥5年。

7. 在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

8. 电极片上具有电极片粘贴方式示意图

9. 主机上有电极片粘贴位置动画提示

10. 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

11. 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

12. 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

电池

13. 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

14. 在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

15. 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）

屏幕/操作

16. ▲≥7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 

17. ▲彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素

18. ▲设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用

19. ▲设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用

20. ▲提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

21. ▲支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

22. ▲CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式

23. ▲在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

数据传输和存储

24. 存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

25. 具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音

26. 数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

27. 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

设备维护与自检

28. 设备具有用户自检和设备自检功能。

29. 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

30. 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态

31. 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态
第七包：营养泵
1. 显示界面
中文引导式操作界面，显示营养管品牌、输液参数、压力档位、气泡档位、动态显示工作状态

2. 屏幕
≥3.2寸液晶显示屏

3. 治疗模式
含有至少四种喂养模式仿生输出：流速、时间、滴速、间歇喂养模式

4. 流速模式:≥1.0mlh且1200.0mlh，0.1ml/h递增

5. 时间模式:≥1S 且≤99999min59s，1 s递增   

6. 滴速模式:≥1滴/min 且 ≤333滴/min，1滴递增 

7. 间歇喂养模式:喂养、间歇时间:≥1min且≤999min，1min递增             

报警系统

8. 上端管路阻塞报警，≥-10 kPa且≤-70 kPa，灵敏度多档可调;

9. ▲上端管路初始压力异常（上压力传感器损坏）报警

10. 下端管路阳塞报警，≥10 kPa且≤140 kPa，灵敏度多档可调

11. 下端管路初始压力异常（下压力传感器损坏）报警；

12. 管路有空气报警

13. 蠕动泵转动异常报警

14. 蠕动泵反转（输送反抽）报警

15. 异常开门报警

16. 电池电量不足、电池失效报警

17. 暂停超时报警

18. 输送完成报警
19. ▲市电异常提示
20. ▲微处理器异常报警，并停机
PAGE  
47

