同视机技术指标

※1、有数据处理器接口。

※2、电气部分全部采用微机控制，闪烁频率为30-300次/分钟，共分十二档，每档次有固定闪烁频率

※3、可自动计时，自动报时，计时显示、频率显示、光刷速度显示、照明亮度显示。

※4、双光路半反射镜装置。

5、目镜焦距 f=150mm。

6、瞳距 调节范围45mm～80mm；

7、左、右镜筒绕竖轴同步微调转动范围0°～20°、0°～40°

8、各镜筒独立横向转动调节范围：外转0°～40°，0△°～70△°；内转0°～50°0△°～100△°

※9、各镜筒独立纵向转动调节范围：仰角45°俯角45°

10、视标扭动（旋向）调节范围：顺时针范围 20°，逆时针范围20°

11、颌托高度调整范围（颌托顶端至目镜中心的调节范围）70mm-125mm

※12、下颌左右调节范围±25mm

13、光源亮灭调节：可自动控制、手动控制

14、配有一对海丁格刷，速度可调，正反转向可调

15、配有图片一盒（三级功能图片、隐斜图片、光刷图片、后像图片、随机点图片等十九组）

16、配有一对红色滤光片治疗弱视

※17、治疗

（1）建立三级功能    （2）脱抑制治疗  （3）纠正异常视网膜对应

（4）矫正旁中心注视  （5）治疗弱视    （6）做融合训练

※18、具有补偿患者屈光不正的手段

※19、产品生产单位在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。

注：※关键指标