超低温冰箱

- 工作条件：

  - 1常温常湿条件

- 主要技术指标

*2.1材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料真空隔发泡保温层（VIP）；

2.2压缩机：采用双全封闭压缩机控制，联级启动

2.3制冷剂：采用完全无氟的制冷剂

*2.4容积：728L以上

2.5* 外部尺寸：1010x875x2010mm

内部尺寸：870x600x1400mm

*2.6温度控制范围：-50℃—-86℃

2.7门：外门1个，内门2个,分四层

2.8锁：带有内锁一个，钥匙两把，还可以自己加挂锁，双重保险

2.9报警装置：带有温度报警、过滤器报警、电源异常报警、开关门状态报警、断电后蓄电池报警等，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程监控，还具有自我故障诊断功能

2.10温度显示：微电脑处理器控制的温度显示控制面板；并可以显示机器目前工作状态

2.11售后服务：整机保修一年，压缩机保修五年，

*2.12耗电量：≤1100W

2.3 噪音小于55分贝

3   标准配置：

3.1超低温冰箱                    1个

3.2冰铲                          1把

3.3钥匙                          两把

- 技术资料：

详细的英文说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料

- 技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 质量保证：

测试试验合格后，整机保修1年，压缩机保修5年；如果客户需要维修，通知维修中心后，12小时内有响应，24小时内赶到现场。

注：带*的为重要的必须满足的指标