除颤监护仪技术规格

| 序号 | 标书要求规格 | 报价响应规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件： 1、产品可在电压220伏，50赫兹，室温5-45℃，相对湿度5-95%的环境下正常工作； 2、产品的电源插头要符合中国国家标准，否则应提供适配器； 3、结实耐用，具备常规防水、抗撞击、抗震能力。 |  |
| 2 | 技术规格： ☆1、双相波除颤技术； 2、抗阻补偿：测量病人胸部阻抗，根据不同的病人情况而自动优化除颤能量及波形； 3、自动体外除颤（AED）模式：中文语音与文字提示，常规手动与AED除颤模式灵活切换； 4、手动除颤模式：具有1-2-3步操作提示； ☆5、操作：易操作，中文语音提示和中文菜单、中文按键； 6、充电时间:200J≤4秒, 360J≤7秒，交直流电两用。 7、电池：锂离子聚合物电池，可维持3.5小时监护或140次最高能量除颤放电； ☆8、除颤能量可根据需要进行提升，能量范围2-360焦耳； ☆9、真彩色液晶显示屏； 10、打印：内置50mm打印机； 11、数据管理和报告： 300个病人事件，100个独立的波形事件记录，45分钟的连续心电图记录用户可以编辑、存储、打印； 12、除颤电极板：儿童用电极板位于成人电极板的下方； 13、心率监护：心率报警上下限，室颤VF/室上速VT报警； 14、3导联心电监护； |  |
| 3 | 体积及重量： 1、小巧，结构紧凑、便于携带； - 重量小于6公斤。 |  |
| 4、 | 售后服务： - 易于保养和维修； - 提供常规保修； 3、设备生产厂家在国内有维修工程师及配备备件库。 |  |
| 5、 | 数量：一台 |  |