LA2-4A1二级生物安全柜招标技术参数

| 序号 | 招标技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 型别：II级，A2型，单人单面 |
| 2 | 气流模式：30%外排，70%循环 |
| 3 | 工作区尺寸：长、宽、高≧1250 mm×≧600 mm×≧650 mm |
| 4 | 产品认证：获得中国SFDA的 III类医疗器械注册证 |
| 5 | 平均气流风速：沉降气流>0.30 m/s；进气气流>0. 50 m/s |
| 6 | 气体交换体积：沉降气流>700 m3/h，进气气流>300 m3/h |
| 7 | 过滤系统：两块美国原装ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.999%， |
| 8 | 风机系统：德国ECM风机，开机预热和延迟关机功能，可设定时间，可自动风量补偿 |
| 9 | 操作台面：前进气孔与工作台面为整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，没有接缝和任何螺丝 |
| 10 | 安全监控系统：实时数字式显示下降气流和流入气流速度，其数值波动超过20%时有声光报警；拉门超过安全位置具有数字提示和声、光报警 |
| 11 | 操作室洁净等级：不低于或优于美联邦209 E标准Class 2或ISO 14644.1标准Class 3，1级洁净度 |
| 12 | 主体结构：≧1.5mm镀锌钢板，环氧粉及抗菌混合涂层，人体工程学5度角倾斜式设计 |
| 13 | 操作室结构：工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，不得为焊接，大圆弧角过渡，便于清洁，四面负压环绕防泄露设计 |
| 14 | 操作前窗：光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，厚度≥6 mm，采用手拉式上下滑动开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护 |
| 15 | 防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏 |
| 16 | 紫外灯：安装在前部控制器面板后部，远离操作人员视线 |
| 17 | 照度：≧1000 Lux，荧光灯位于非污染区域 |
| 18 | 噪音：噪音≦60 dBA |
| 19 | *搁手架：搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，不会阻挡前进气孔 |
| 20 | 电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口分别交错位于操作室两侧 |
| 21 | 附件：配备带万向脚轮支架、搁手支架、防溅电源插座、荧光灯、紫外灯 |

数量：一台