技 术 参 数

1   导联            标准12导联、十二道同步采集及记录

2   输入回路电流    ≤0.1μA

3   输入阻抗  	   ≥50MΩ

*4   定标电压        1mV±1%

5   标准灵敏度      10mm/mV ±2%

6   增益            1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动

*7   耐极化电压    ≥±550mV

*8   共模抑制比    ≥103dB

9   频响            0.05～150Hz

10   噪声电平        ≤15uVp-p除颤保护

11  时间常数        ≥3.2s

12  采样速率        8000/s

13  道间干扰        ≤0.5mm

14  基线稳定性      灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

15  温度漂移        在5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

* 16  内置显示器    彩色液晶显示器  ≥6.5英寸，分辨率640*480带背光源，可显示心电图坐标网格，并可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数。

17  滤波器          具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

交流滤波器：50/60Hz ≥20dB

漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB

肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB

高频截止滤波器：75/100/150Hz

18  具有抗除颤保护功能

19  自诊断功能      具有设备自诊断及故障提示功能

20  检查方式        标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

21  记录方式       具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式。

22  分析结果       手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果。

*23  回顾记录       可记录前10秒测量的心电图波形。

24 心律不齐自动延长记录  分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。

*25  分析结果指南   具有分析结果指南功能

*26  记录日志       可打印当天、指定日期或全部心电图日志

27  记录速度       5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

*28  记录道数       3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH

*29  记录纸         内置210mm宽 卷纸和折纸都可使用

*30  内置存储器     主机可存储500组以上的心电图数据

*31  外接存储器     SD卡或 U盘存储，选用512M  SD卡可至少存储15000件心电图文件

*32  输入设备       自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入。

33  信号输出        1通道 ECG信号同步输出

*34  接口类型       RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

*35  网络功能       内置LAN接口(可配无线网络)

*36  电源要求       交流：100~240V  50Hz

直流：内置可充电锂电池及充电器

37  直流工作时间   可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的12ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。

38  附加功能       可连接条码扫描枪或ID读卡器

39  质量证书       取得CMC计量器具许可证

取得医疗器械产品注册证

取得医疗器械生产企业许可证

取得CMD的质量体系认证证书

数量：一台。