技术与功能参数

| 产品名称：血凝分析仪 |  |
| --- | --- |
| 1. 仪器简介 自动凝血测定仪是用电池操作的手持设备，可对新鲜全血或含柠檬酸盐的全血进行单独的对点护理试验。这些试验包括：活性凝血时间试剂（ACT+和ACT-LR），激活的部分凝血活酶时间试剂（APTT和APTT Citrate），凝血酶原试剂（PT和PT Citrate）。本系统指定使用适合ITC的测试小条。 设备包括数据处理能力。处理能力包括可以储存最多600条患者结果和600条质量控制结果，质量控制级别指示，标记有日期和时间的试验结果，患者ID和/或操作者ID的输入，打印结果。 包括软件。软件允许使用者把个人电脑与设备相连接，使用快捷方便的Microsoft® Windows®用户界面，完成系统构造功能。软件允许使用者把个人电脑与设备相连接，完成多种数据管理和数据报告功能。 |  |
| 2. 仪器结构： 1) 加样系统：由检测片插口，15微升样本槽，废液槽和真空泵组成。 2) 测量系统：由预热系统，二极管检测器，微处理器和测量模块组成。 3) 显示系统：由显示模块和液晶显示屏组成。 4) 电源系统：由交流电供电模块，充电电池和充电模块组成。 |  |
| 3. 性能规格 |  |
| 参 数 | 范 围 |
| 时间测定范围（秒） | 0-1005 |
| 仪器升温耗时（秒） | 30-90 |
| 反应温度（摄氏度） | 37±1 |
| 电池工作时间（小时） | 2 |
| 电池平均寿命（充电次数） | 500次 |
| 输入电压（伏） | 9 |
| 平均消耗功率（瓦） | 3 |
| 4. 技术参数： 1) 测试项目 ACT+、APTT、PT、INR*、ACT-LR（专机专用） 2) 技术 薄片技术 3) 测试精度 ≦10%C.V. 全血液样本 4) 测试通道 1 5) 测试范围 0-1005秒 6) 反应温度 37±1℃ 7) 升至反应温度时间 30-90秒 8) 电池满电工作时间 >2小时 9) 输入电压 12伏 10) 平均消耗功率 3瓦 11) 工作环境 15-30℃ 12) 运行能力（完全充满电）可进行测试数 500秒以上的17例；150秒以内的49例 13) 电池平均寿命 充电500次 14) 电池类型 锂离子 15) 仪器体积 9.4x19x5厘米 16) 仪器重量 0.53公斤* 17) 电源电压输入 220伏 18) 电源输出电压 12伏 19) 存储量600个患者记录和600个QC记录* 20) 操作环境 15℃至30℃ 21) 条形码阅读器 |  |